## Sheet1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz、また
は内蔵するﾊﾞｯﾃﾘｰを使用するものとする。
但し、各機材の仕様欄に電源仕様の記載がある場合にはそれに
従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に含
めること。
5. 単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、SEﾀｲﾌﾟであること。
納入機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに出来ない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。
6. 各機材の（仕様）の中の電源仕様記述部に、「ﾄﾗﾝｽ対応可」ま
たは同意味の表現が記載されている機材について、当該機材が
現地電源電圧に対応できない場合、ﾄﾗﾝｽの使用を認める。
納品者は、当該機材が正常に動作するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽも当該製品に付属して納品すること。また、契約内
訳書作成時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様
（入出力電圧、定格容量を含む）を明記すること。
7. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 付属品として含めること。
| つづき | 9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
（据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記載が
なくとも当該機材に含めること。
10. 受注者は、納入までに、英文仕様書、及び、英文機材ﾘｽﾄを作
成し、JICA調達部に提出すること。
11. 受注者は、工場出荷前検査を実施すること。ﾒｰｶｰ工場にて実施
する検査に、受注者が立ち会うことを原則とするが、受注者が
ｵﾝﾗｲﾝで立ち会うことを認める。ただし、日本から出荷する機
材については、工場前出荷検査は不要とし、代わりに船積み前
検査を実施する。
12. 受注者は、各納入先病院において立会検査を実施するこ
と。検査は派遣される技師が実施し、受注者は現地、または、
ｵﾝﾗｲﾝで立ち会うこと。ただし、日本から出荷する機材につい
ては、立会検査は不要とする。
13. 機材のﾒｰｶｰは、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ国または近隣国に不具合発生時にｱﾌﾀｰｾｰ
ﾙｽｻｰﾋﾞｽ対応が可能な代理店を有すること。あるいは、ｵﾝﾗｲﾝに
より不具合発生時のｱﾌﾀｰｾｰﾙｽｻｰﾋﾞｽ対応が可能なこと。
14. すべての機材はCEﾏｰｷﾝｸﾞを取得していること。また、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ国
で機材を使用するにあたり、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ医薬品医療機器庁（MMDA）
登録が必要とされている場合は、納入時までに登録を完了する
こと。
15. ｱｲﾃﾑ1 ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑに必要なｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ（ｸﾞﾚｰﾄﾞ
4.8）、ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰおよび接続機器はﾒｰｶｰの現地代理店より供給
すること。
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | （仕様）ﾀｲﾌﾟ：可搬型
| Argon Gas Coagulator Beamer | 用途：外科手術用
| System | 基本機器構成：電気ﾒｽ装置およびﾋﾞｰﾏｰﾕﾆｯﾄ（各1台）
最大入力：600VA以上
最大出力：切開；360W以上
凝固；320W以上
ﾍﾞｯｾﾙｼｰﾘﾝｸﾞ（血管ｼｰﾘﾝｸﾞ）；320W以上
電極用ｿｹｯﾄ（ﾁｬﾝﾈﾙ数）：独立系；4以上
ﾓﾉﾎﾟｰﾗ；2以上
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ；2以上
周波数：250～550KHz
手術ﾓｰﾄﾞ：40種類以上
ﾓﾉﾎﾟｰﾗ、ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ、内視鏡室専用、ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ、
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗTUR、低電圧凝固ﾓｰﾄﾞを含む
ﾓﾉﾎﾟｰﾗﾓｰﾄﾞ；18ﾓｰﾄﾞ以上
内視鏡室専用ﾓｰﾄﾞ；6ﾓｰﾄﾞ以上
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗﾓｰﾄﾞ；11ﾓｰﾄﾞ以上
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗTUR；5ﾓｰﾄﾞ以上
低電圧凝固ﾓｰﾄﾞ；1ﾓｰﾄﾞ以上
ﾋﾞｰﾏｰﾕﾆｯﾄ：
ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ流量；切開時 0.1～12L/min+/-20%以内
凝固時 0.1～12L/min+/-20%以内
保護等級：IP2X以上
準拠規格：IEC60601、IEC60601-2-2、
EN60601-1 Class I、
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | EC 93/42/EEC ClassⅡb、電撃保護装着部CF形
| つづき | 電源：AC220V、50Hz、単相、SEﾌﾟﾗｸﾞ
付属品：取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語、1部）、専用ｶｰﾄ（1台）、
専用ｶｰﾄ用固定ｻﾎﾟｰﾄ（1式）、
ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ用ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰｻﾎﾟｰﾄ（1台）、ﾌｯﾄｽｲｯﾁ（1台）、
ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ用ｶﾞｽｼﾘﾝﾀﾞｰ（5L）、ﾚｷﾞｭﾚｰﾀおよび
ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ（4.8ｸﾞﾚｰﾄﾞ）
（専用ｶｰﾄ及び現地規格適合品、1式）、
開腹手術及び硬性腹腔鏡手術用硬性手術機器
（下記構成参照、1式）、
内視鏡手術（GIT）用軟性手術機器
（下記構成参照、1式）、
一般外科手術用機器（下記構成参照、1式）、
ﾍﾞｯｾﾙｼｰﾘﾝｸﾞ用機器（下記構成参照、1式）
|  | 参考銘柄 maXium | KLS Martin
|  | 80-042-02-04 maXium |  | 1
（内訳）
maXium（Main unit, 1unit）
Socket module（i-version, 4 sockets/unit、1unit）
|  | 08-024-00-23 H05VV-F Power cord（3m） |  | 1
|  | 80-044-00-04 maXium BEAMER |  | 1
（内訳）
maXium BEAMER（1pc）
08-041-00-60 Connection cable with maXium 3
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | and maXium BEAMER（1pc）
| つづき | maXium BEAMER Mounting kit（1pc）
90-169-52-80 Instruction for use maXium BEAMER
(English edition、1pc)
|  | 80-048-00-04 maXium smart Cart |  | 1
|  | 80-048-04-04 Support maXium to smart Cart |  | 1
|  | 80-048-05-04 Support for argon gas cylinder |  | 1
|  | 80-811-30-04 Foot switch, double pedal |  | 1
（PL. 4pin, Cable length 5m）
|  | Aluminum argon gas cylinder (5L) and regulator | ICS ACSEAL GAZ | 2
|  | with argon 4.8 gas (Certified local regulation) | SRL
標準付属品：
maXium 用取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
maXium BEAMER用取扱説明書（英文）（1部/台）
maXium 用標準付属品（1式）
maXium BEAMER用標準付属品（1式）
特別付属品：
Rigid accessories for Open and Laparoscopic
Argon Surgery
|  | 80-181-52-04 MABS Pressure reducer |  | 2
(Connector: DIN No.477, No.6 for Argon)
|  | 80-988-17-04 nonStick red bipolar forceps |  | 1
（Straight type、Blade 2.0mm, Length 17cm）
|  | 80-572-17-04 MARCUT Bipolar scissors |  | 1
（Super slim、curved、Length 17cm）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | 80-287-89-04 Bipolar cable (3m) |  | 2
| つづき | 80-181-10-04 MABS-BEAM Electrode for open surgery |  | 1
with high-temperature-proof ignition tip
（Dia. 5mm、Working length 25mm）
|  | 80-181-11-04 MABS-BEAM Electrode |  | 1
with high-temperature-proof ignition tip
（Dia. 5mm、Working length 100mm）
|  | 80-181-12-04 MABS-BEAM Electrode |  | 1
with high-temperature-proof ignition tip
and fixing cap（Dia. 5mm、Working length 320mm）
|  | 80-181-13-04 MABS lancet electrode for open surgery |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 25mm、tip 14mm）
|  | 80-181-14-04 MABS lancet electrode for open surgery |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 115mm、tip 14mm）
|  | 80-181-15-04 MABS needle electrode for open surgery |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 25mm、tip 14mm）
|  | 80-181-16-04 MABS needle electrode for open surgery |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 115mm、tip 14mm）
|  | 80-181-60-04 MABS beam electrode、flexible |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 320mm）
|  | 80-181-62-04 MABS beam electrode、flexible |  | 1
（Dia. 5mm、Working length 115mm）
|  | 80-181-08-04 MABS needle electrode、 |  | 1
axially adjustable
（Dia. 5mm、Working length 110mm、tip 13mm）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | 80-181-02-04 MABS handle for rigid applicators |  | 1
| つづき | with connecting cable（4.5m）
|  | 80-181-90-04 STERILE FILTER |  | 1
MABS+LIMAX+MY40 (Disposable type) (50pcs/pack)
|  | 80-505-00-04 Cleaning pad for HF-electrodes |  | 1
（100pcs/pack）
|  | 80-344-09-04 PCS disposable neutral electrode |  | 1
（50pcs/pack）
|  | 80-294-44-04 |  | 1
Cable for disposable neutral electrode（4m）
Flexible accessories for Endoscopic (GIT)
Argon Surgery
|  | 80-181-23-04 MABS-GIT-probe |  | 1
(Flexible/reusable type、Max. voltage 4000V、
Dia. 2.3mm、Length 2.3m）
|  | 80-181-24-04 MABS-GIT-probe |  | 1
（Flexible/reusable type、Max. voltage 4000V、
Dia. 3.2mm、Length 2.3m）
|  | 80-181-26-04 MABS-GIT-probe |  | 1
（Flexible/disposable type、Max. voltage 4000V、
Dia. 1.8mm、Length 3.2m、available double balloon
enteroscopy、10pcs/pack）
|  | 80-181-27-04 MABS-GIT-probe |  | 1
flexible/disposable type（Max. voltage 4300V、
Dia. 2.3mm、Length 3.2m、10pcs/pack）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | 80-181-28-04 MABS-GIT-probe |  | 1
| つづき | flexible/disposable type（Max. voltage 4300V、
Dia. 3.2mm、Length 3.2m、10pcs/pack）
|  | 80-181-29-04 MABS-GIT-probe |  | 1
(Flexible/disposable type、Max. voltage 4300V、
Dia. 2.3mm、Length 3.4m、available double balloon
enteroscopy、10pcs/pack）
|  | 80-181-30-04 MABS connecting cable |  | 1
for flexible probes ; for HF current and argon gas,
HF-current and gas-flow activation via foot switch
(Cable length 2.5m、autoclavable type)
|  | 80-181-32-04 MABS-GIT-probe |  | 1
(Flexible/disposable type、Max. voltage 4300V、
Dia. 2.3mm、Length 2.3m、side fire tip、10pcs/pack）
Accessories for General surgery
|  | 80-520-04-04 Needle electrode |  | 1
(Monopolar、Straight type、stainless steel、Dia. 4mm、
Length 30mm）
|  | 80-515-04-04 Knife electrode |  | 1
(Monopolar、Straight type、stainless steel、Dia. 4mm、
Length 28mm）
|  | 80-210-13-04 smartPen electrode handle with |  | 1
two pushbuttons, for 4mm electrodes
(Max. 6300V、3pin plug、cable length 4m）
|  | 80-986-20-04 nonStick red bipolar forceps |  | 1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | （Straight type、Blade 1.0×8mm, Length 20cm）
| つづき | 80-571-23-04 MARCUT Slimline bipolar scissors |  | 1
（Curved、Length 23cm）
|  | 80-287-89-04 Bipolar cable (3m) |  | 2
Vessel sealing (Open and laparoscopic)
|  | 80-630-50-04 marSeal5 system |  | 1
instruments for bipolar vessel sealing,
complete without blades
（Shaft dia. 5mm、shaft length 370mm）
（内訳）
80-630-52-04 Handle with IQ connector cable (4m)
（1pc）
80-630-51-04 Tubular shaft
(Shaft dia. 5mm、shaft length 370mm、jaw 17 x 3mm)、
with cleaning tool and flushing adapter (each 1pc)
80-630-53-04 Disposable blade rod
（Rod length 370mm、6pcs/pack、1pack
|  | 80-630-53-04 Disposable blade rod |  | 1
（Rod length 370mm、6pcs/pack）
|  | 80-630-90-04 marSeal 5 IQ short complete |  | 1
with instrum-cod200mm
（5mm、370mm、cable length 4m）
（内訳）
80-630-52-04 Handle with IQ connector cable (4m)
（1pc）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ凝固ﾋﾞｰﾏｰｼｽﾃﾑ | 80-630-92-04 Tubular shaft
| つづき | (Shaft dia. 5mm、shaft length 200mm、jaw 17 x 3mm)、
with cleaning tool and flushing adapter (each 1pc)
80-630-91-04 Disposable blade rod
（Rod length 200mm、6pcs/pack、1pack
|  | 80-630-92-04 Tubular shaft |  | 1
(Shaft dia. 5mm、shaft length 200mm、jaw 17 x 3mm)、
with cleaning tool and flushing adapter (each 1pc)
2 | 医用ｶﾞｽﾌﾛｰ分析器、 麻酔ｶﾞｽﾃｽﾀｰ付き | （仕様）
| Medical Gas Flow Analyzer with Anesthesia Tester | 用途：麻酔器・人工呼吸器のｶﾞｽ流量および圧力測定、麻酔ｶﾞｽ検査
【ｶﾞｽﾌﾛｰｱﾅﾗｲｻﾞｰ】
測定信号：気道流量、気道圧力、気道温度、気道湿度、高圧、
低圧、超低圧、超低流量、気圧、酸素濃度、麻酔ｶﾞｽ濃度
を含むこと
呼吸ﾊﾟﾗﾒｰﾀ：呼気1回換気量、吸気1回換気量、分時換気量、
呼吸ﾚｰﾄ、吸気時間・呼気時間比（I:E ratio）、
ﾋﾟｰｸ吸気圧（PIP）、吸気ﾎﾟｰｽﾞ圧、平均気道内圧、
終末呼気陽圧（PEEP）、肺ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、吸気時間、
呼気時間、ﾋﾟｰｸ吸気ﾌﾛｰ、ﾋﾟｰｸ呼気ﾌﾛｰを含むこと
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：対角7ｲﾝﾁ以上、ｶﾗｰﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ
ﾒﾓﾘｰ：搭載
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ および 充電式
ﾊﾞｯﾃﾘｰ（危険品の場合、必要に応じてUN梱包のこと）
ﾊﾞｯﾃﾘｰ稼働時間：8時間以上
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 医用ｶﾞｽﾌﾛｰ分析器、 麻酔ｶﾞｽﾃｽﾀｰ付き | ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電時間：約5時間以下
| つづき | ｶﾞｽ補正ﾓｰﾄﾞ：ATP、ATPD、ATPS、STP20、STP21、STPD0、
STPD20、STPD21、BTPS、BTPDを含むこと
通信ｺﾈｸﾀ：USBﾎﾟｰﾄ、Micro-Bﾀｲﾌﾟを含むこと
【麻酔ｶﾞｽﾃｽﾀｰ】
対応麻酔ｶﾞｽ：二酸化炭素（CO2）、亜酸化窒素（N2O）、
ﾊﾛﾀﾝ（HAL）、ｲｿﾌﾙﾗﾝ（ISO）、ｴﾝﾌﾙﾗﾝ（ENF）、
ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ（SEV）、ﾃﾞｽﾌﾙﾗﾝ（DES）
麻酔ｶﾞｽ補正：圧力および温度
測定原理：非分散型赤外線吸収法（NDIR）
ｳｫｰﾑｱｯﾌ時間：電源立ち上げからｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ中の測定開始まで45秒
以下、電源立ち上げからｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ完了まで10分以下
測定時間：20秒以下
付属品：ﾕｰｻﾞｰﾏﾆｭｱﾙ（英文） （1部/台）
USBｼﾘｱﾙ･ｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
AC電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （1個/台）
流量ﾎﾟｰﾄへの外部接続用ﾊﾞｸﾃﾘｱ･ﾌｨﾙﾀｰ （1個/台）
1.2mmｼﾘｺﾝ･ﾁｭｰﾌﾞ （2本/台）
22mm ID x 22mm ID ﾁｭｰﾌﾞ･ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （2本/台）
22mm OD x 22mm OD ﾁｭｰﾌﾞ･ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （2本/台）
15mm OD x 22mm OD ﾃｰﾊﾟｰ･ﾁｭｰﾌﾞ･ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （2個/台）
DISS手締めﾅｯﾄ/ﾆｯﾌﾟﾙID ﾎｰｽ･ﾊﾞｰﾌﾞ･ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ（1個/台）
ﾃｽﾄ･ﾃﾞｰﾀを含む校正証明書 （1冊/台）
酸素ｾﾝｻｰ （1個/台）
ﾃｽﾄ肺 （2個/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 医用ｶﾞｽﾌﾛｰ分析器、 麻酔ｶﾞｽﾃｽﾀｰ付き | 参考銘柄 VT-900A＋VAPOR | FLUKE
つづき
|  | Medical Gas Flow Analyzer VT-900A |  | 1
|  | Anesthesia Tester VAPOR |  | 1
標準付属品：
ﾕｰｻﾞｰﾏﾆｭｱﾙ（英文） （1部/台）
Blue transmitter （1個/台）
USB Serial cable （1本/台）
AC power adapter （1個/台）
Bacterial filter （1個/台）
Silicon tubing (2本/台）
Inside diamete adapter (2個/台)
Outside diameter adapter (2個/台）
Tapered outside tubing adapters (2個/台）
DISS Handtight Nut/Nipple hose barb adapter （1個/台）
Certificate of Calibration with test data （1部/台）
特別付属品：
|  | Oxygen sensor |  | 1
|  | Test lung |  | 2
3 | 婦人科用電気ﾒｽ | （仕様）
| Electrosurgical system for gynecology | 用途：婦人科手術用。
ﾀｲﾌﾟ：高周波
規格：IEC60601-1及び60601-2-2準拠
機能：以下の機能を有していること。
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 婦人科用電気ﾒｽ | ﾓﾉﾎﾟｰﾗ切開、ﾓﾉﾎﾟｰﾗ凝固、ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ切開、ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ凝固、
| つづき | ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ血管ｼｰﾘﾝｸﾞ、腹腔鏡血管ｼｰﾘﾝｸﾞ
切開力：300W以上
凝固力：120W以上
ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ血管ｼｰﾘﾝｸﾞ：300W以上
腹腔鏡血管ｼｰﾘﾝｸﾞ：60W以上
周波数：333kHz以上
記憶ﾒﾓﾘｰ：60以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：7ｲﾝﾁ以上
遠隔ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変更機能：装備
音声通信機能：装備
重量：15kg以下
電源：AC 220V、50Hz、単相、SEﾌﾟﾗｸﾞ
専用ｽﾀﾝﾄﾞ:装備、4ｷｬｽﾀｰ(ﾌﾞﾚｰｷ付）、ﾊﾞｽｹｯﾄ付
付属品：
ｽﾀﾝﾄﾞ(1個/台）、ﾌｯﾄｽｲｯﾁ(2ﾍﾟﾀﾞﾙ) (1個/台）、
Sealing laparoscopic bipolar instrument (2個/台)、
Cutting laparoscopic bipolar instrument (2個/台)
ｹｰﾌﾞﾙ付ﾆｭｰﾄﾗﾙ電極（ﾘﾕｰｻﾌﾞﾙ) (2個/台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部/台）
|  | 参考銘柄 ① 婦人科用電気手術器 SPECTRUM | EMED
(Endo-Chirurgie SRL)
|  | 婦人科用電気手術器 SPECTRUM 100-013 |  | 1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 婦人科用電気ﾒｽ | 標準付属品：
| つづき | 取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | ｽﾀﾝﾄﾞ 080-100 |  | 1
|  | ﾌｯﾄｽｲｯﾁ (2ﾍﾟﾀﾞﾙ) 100-303 |  | 1
|  | Sealing laparoscopic bipolar instrument |  | 2
824-13S、824-134、824-019
|  | Cutting laparoscopic bipolar instrument |  | 2
824-13S、824-134、824-018
|  | ｹｰﾌﾞﾙ付ﾆｭｰﾄﾗﾙ電極 (ﾘﾕｰｻﾌﾞﾙ) 242-008 |  | 2
|  | 参考銘柄 ② 婦人科用電気手術器 Valleylab FT10 | Medtronic
(Oxivit-Med SRL)
|  | 婦人科用電気手術器 Valleylab FT10 |  | 1
ｽﾀﾝﾄﾞ (1個/台）
標準付属品：
ﾌｯﾄｽｲｯﾁ (2ﾍﾟﾀﾞﾙ) E6008B (1個/台）
Sealing laparoscopic bipolar instrument
LF1937 (2個/台）
Cutting laparoscopic bipolar instrument
LF1837 (2個/台）
ｹｰﾌﾞﾙ付ﾆｭｰﾄﾗﾙ電極 (ﾘﾕｰｻﾌﾞﾙ) 30574,E0560 (2個/台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 婦人科用吸引・洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ | （仕様）
| Suction and irrigation pump for gynecology | 用途：婦人科手術における吸引・洗浄。
規格：IEC60601-1及び60601-2-2準拠
最大吸引圧：-60kPa以上
流量調整範囲：10mL/min～1.8L/minを含むより広い範囲
吸引力：最大2L/min以上
圧力調整範囲：15-200mmHgを含むより広い範囲（子宮鏡検査の場合）
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：ｶﾗｰﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ
重量：9Kg以下
電源：AC 220V、50Hz、単相、SEﾌﾟﾗｸﾞ
付属品：
Bracket for fixing the suction container on
irrigator stand or MUT cart, reusable (2個/台）
Irrigation tube set, autoclavable(6本/台）
Vacuum tube with filter usable for 30 days (40本/台)
Suction tube, reusable (6本/台)
Luer lock connector, reusable (10個/台）
Suction container, reusable(4個/台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部/台）
|  | 参考銘柄 婦人科用吸引・洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ FLUID CONTROL 2225 | Richard Wolf
(Endo-Chirurgie SRL)
|  | Irrigation pump 22250011 |  | 1
標準付属品：
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 婦人科用吸引・洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ | 取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
| つづき | ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | Bracket for fixing the suction container on irrigator |  | 2
stand or MUT cart, reusable 2215.992
|  | Irrigation tube set, autoclavable 8171223 |  | 6
|  | Vacuum tube with filter usable for 30 days 2206207 |  | 40
|  | Suction tube, reusable 8171402 |  | 6
|  | Luer lock connector, reusable 886.00 |  | 10
|  | Suction container, reusable 8170.655 |  | 4
5 | 婦人科内視鏡手術器具 | （仕様）
| Instruments for gynecology endoscope intervention | 用途：婦人科内視鏡手術に必要となる器具類。
各器具仕様：
- Fiber Optic Light Cable for connecting light source and
telescope, with straight connector
径3.5mm、長さ230cm±5%（1本/式）
- Grasping and dissecting forceps, long, double jaw action
顎の長さ 24mm±5% （1本/式）
- Grasping and dissecting forceps "Mixter", angled, fine
pyramidal-shaped teeth, double jaw action
顎の長さ 22mm±5% （1本/式）
- Grasping forceps, atraumatic, fenestrated, fine cross
toothing double jaw action,
顎の長さ 25 mm±5% (1本/式）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 婦人科内視鏡手術器具 | - Scissors "Metzenbaum", curved left, double jaw action
| つづき | 顎の長さ 23mm±5%(1本/式）
- Grasping and dissecting forceps "Maryland-Dissector"
顎の長さ 23mm±5% (1本/式）
- Telescope for hysteroscopy
径2.7mm (1本/式）
- Fiber light cable bndl
径2.5mm, 長さ230cm± 5% with adapters for projector-side
and endoscope-side (1本/式）
- Sheath for hysteroscope 16.5FR (16.5 Charr. / Fr. Ø 5.5mm,
5 Charr./Fr, 219mm±5%) (1本/式）
- Handle for hysteroscope (1本/式）
- Monopolar connecting cable for ERBE (ACC /ICC) / BOWA (EU)
(2本/式）
- Monopolar connecting cable for BOWA Eschmann and other
devices, 4mm±5%connector (2本/式）
- Monopolar connecting cable for ERBE (ACC /ICC) / BOWA (EU)
(2本/式）
- Bipolar connecting cable for ERBE (ACC / ICC /T) / BOWA (EU)
(1本/式）
- Bipolar connecting cable for Martin (Int.) /2 pin Valleylab
/ BOWA (Int.) (1本/式）
付属品：
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 婦人科内視鏡手術器具 | 参考銘柄 Fiber Optic Light Cable 他 | Richard Wolf
| つづき |  | (Endo-Chirurgie SRL)
|  | （一式当り内訳） |  | 1
Fiber Optic Light Cable for connecting light source and
telescope with straight connctor diameter 3.5mm, length
230cm 806635231 （1本/式）
Grasping and dissecting forceps, long, double jaw action
JL=24mm 83931947 (1本/式）
Grasping and dissecting forceps "Mixter", angled, fine
pyramidal-shaped teeth, double jaw action, JL=22mm
83932837 （1本/式）
Grasping forceps, atraumatic, fenestrated, fine cross
toothing double jaw action, JL=25mm 83932507 （1本/式）
Scissors "Metzenbaum", curved left, double jaw action,
JL=23mm 83940417 (1本/式）
Grasping and dissecting forceps "Maryland-Dissector",
JL=23mm 839300322 (1本/式）
Telescope for hysteroscopy, Ø2.7mm 8974.402 (1本/式）
Fiber light cable bndl, Ø2.5mm, 2.3m long with adapters
for projector-side and endoscope-side 806625231 (1本/式）
Sheath for hysteroscope 16.5FR (16.5 Charr./Fr. Ø 5.5mm,
5 Charr./Fr, 219mm) 8974351 (1本/式）
Handle for hysteroscope 8986.251 (1本/式）
Monopolar connecting cable for ERBE (ACC/ICC)/BOWA (EU)
8106.032 (2本/式）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 婦人科内視鏡手術器具 | Monopolar connecting cable for BOWA Eschmann and other
| つづき | devices, 4 mm connector 815.034 (2本/式）
Monopolar connecting cable for ERBE (ACC/ ICC)/BOWA (EU)
815.032 (2本/式）
Bipolar connecting cable for ERBE (ACC/ICC/T)/BOWA (EU)
8108.032 (1本/式）
Bipolar connecting cable for Martin (Int.) /2 pin
Valleylab/BOWA (Int.) 8108.133 (1本/式）
標準付属品：
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
6 | 解剖病理切り出し台 | （仕様）
| Grossing Station for anatomy pathology | 用途：解剖・病理検査に使用するﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ
ﾀｲﾌﾟ:2ﾕｰｻﾞｰ、ｷｬﾋﾞﾝﾀｲﾌﾟ
材質：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、AISI-304準拠
作業範囲ｻｲｽﾞ：1700(W)×520mm(D)以上
着脱式ﾄﾚｲ：2個以上
ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾞｰﾄﾞ:装備
保管棚：装備
LEDﾗｲﾄ：装備
ﾌﾀ付廃棄物用ﾊﾞｹﾂ：装備
ろ過装置付流し台：装備
医療用ﾐｷｻｰﾀｯﾌﾟ:装備
ﾎｰｽ付ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｬﾜｰ：装備
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | 解剖病理切り出し台 | ﾎﾙﾏﾘﾝ分注ﾀｯﾌﾟ:装備
| つづき | ろ過装置付ﾎﾙﾏﾘﾝ流し台：装備
ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ： ｶﾗｰﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ､ 5.7ｲﾝﾁ以上
安全装置：
緊急ﾎﾞﾀﾝ；装備
排気ｼｽﾃﾑ：ﾊﾞｯｸﾄﾞﾗﾌﾄ及びﾀﾞｳﾝﾄﾞﾗﾌﾄ
ﾏｸﾛ写真撮影ｼｽﾃﾑ：
撮影ｶﾒﾗ；搭載
解像度；8.3Mpx以上
光学ｽﾞｰﾑ；20倍以上
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ；4倍以上
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ;装備
ﾃﾞｰﾀ管理・編集ｿﾌﾄ；装備
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ；付属
ﾏｳｽまたはﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞ；付属
ﾓﾆﾀｰ;装備
電源：AC 220V、50Hz、単相、SEﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（1個/台）、
ﾏｸﾛ写真撮影ｼｽﾃﾑ(1式/台)
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部/台）
|  | 参考銘柄 ① ET-107-2 | AnatHomic
solutions
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | 解剖病理切り出し台 | ET-107-2-2200 4 permanganate filters included |  | 1
| つづき | 標準付属品：
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | 取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台） |  | 1
|  | Macrophotography system (ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ､ﾓﾆﾀｰ、ﾏｳｽ) |  | 1
|  | Upper extraction hood 2200mm |  | 1
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（1個/台） |  | 1
|  | Laboratory seat 高さ調整機能付（1台/台） |  | 1
|  | Permanganate filter replecement |  | 4
|  | 参考銘柄 ② Ultra GROSS | Milestone Medical
(白井松器械）
|  | Ultra Gross ROSAIｴﾃﾞｨｼｮﾝ W1800mm ｱｸﾃｨﾌﾞ排気仕様 |  | 1
標準付属品：
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｸﾛ撮影ｼｽﾃﾑ MacroPATH (1ｾｯﾄ/式)
専用PC（1台/台）
MacroPATH操作用ﾌｯﾄｽｲｯﾁ（1個/台）
未使用/使用済みﾎﾙﾏﾘﾝ用ﾀﾝｸ（安全ｷｬｯﾌﾟ付き）(1ｾｯﾄ/式)
ﾎﾙﾏﾘﾝ分注用ﾌｯﾄｽｲｯﾁ （1個/台）
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ（1個/台）
ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ （1個/台）
人感ｾﾝｻｰ （1個/台）
ｶﾗｰ液晶制御ﾀｰﾐﾅﾙ （1個/台）
作業台昇降脚 （1脚/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | 解剖病理切り出し台 | 主電源ｽｲｯﾁ （1個/台）
| つづき | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｶｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ（1個/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | 取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台） |  | 1
7 | 双眼顕微鏡（ｶﾒﾗ付き） | （仕様）
| Binocular Microscope with camera attachment | 用途：細胞検査
構成：①双眼顕微鏡、②ｶﾒﾗ、③制御用PC及びｿﾌﾄｳｪｱ
【双眼顕微鏡】
光学系：無限遠補正光学系
検査方法：明視野・位相差検査
鏡筒：三眼鏡筒
鏡筒傾斜角：20°程度
眼幅調整範囲：55～75mmを含むより広い範囲
接眼ﾚﾝｽﾞ：10X、視野数20以上
焦準機構：一軸粗微動ﾊﾝﾄﾞﾙ方式
照明：LED照明
ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ：5穴以上
ｽﾃｰｼﾞ：ﾒｶﾆｶﾙｽﾃｰｼﾞ
移動範囲：75mm(X)x25mm(Y)、あるいはより広い範囲
対物ﾚﾝｽﾞ：ﾌﾟﾗﾝｱｸﾛﾏｰﾄ以上
ﾚﾝｽﾞ1：10X、NA0.25
ﾚﾝｽﾞ2：20X、NA0.4
ﾚﾝｽﾞ3：40X、NA0.65
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 双眼顕微鏡（ｶﾒﾗ付き） | ﾚﾝｽﾞ4：100X、NA1.25
| つづき | ﾌｨﾙﾀｰ：位相差観察用ﾌｨﾙﾀｰ
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ：ｱｯﾍﾞあるいはﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰ、NA1.25以上
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ：有
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ（200mL以上）（必要に応じてUN梱包のこと）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部／台）
【ｶﾒﾗ】
撮像素子：1/2.3ｲﾝﾁ型以上ｶﾗｰCMOS
動画撮影：4K、60fps、HDR以上
静止画撮影：1200万画素以上
PC接続：USB3.0以上
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
【制御用PC及び画像取得ｿﾌﾄｳｪｱ】
ﾀｲﾌﾟ：ｶﾒﾗﾒｰｶｰにより動作確認されたﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ。
ｶﾒﾗﾒｰｶｰ推奨の画像取得ｿﾌﾄｳｪｱｲﾝｽﾄｰﾙ済み。
OS：ｶﾒﾗﾒｰｶｰにより動作確認されたOS（英語版）
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
英語版ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ（1台／台）
24ｲﾝﾁLCDﾓﾆﾀ（1台／台）
ﾏｳｽ（1台／台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 双眼顕微鏡（ｶﾒﾗ付き） | 参考銘柄 Leica DM2500 LED for transmitted light | Leica
| つづき |  | （MEDIST Grup）
|  | 11888856 Leica DM2500 LED stand |  | 1
|  | 11888143 Focusing drive 2-step |  | 1
|  | 11888140 Rev. nosepiece 6-fold |  | 1
|  | 11888135 Focus knobs |  | 1
|  | 11888146 Ground plate with filter magazine for 3 filters |  | 1
|  | 11504230 Conversion filter Y, 40mm |  | 1
|  | 11504199 Lamp housing LH113 LED |  | 1
|  | 11501069 Set of light rings UCL DF,PH 1/2/3 |  | 1
|  | 11501159 Condenser UCL 0.90/1.25 OIL S1 |  | 1
|  | 11888186 ErgoStage with Ceramic Plate |  | 1
|  | 11505196 Slide holder one hand slide change |  | 1
|  | 11505218 Object clamp for oil immersion |  | 1
|  | 11888153 XY-stage control standard |  | 1
|  | 11501598 Phototube HC L2TU 4/5/7 with image erection |  | 1
|  | 11507802 Eyepiece HC PLAN 10X/20 BR.M |  | 2
|  | 11501074 Dust cover |  | 1
|  | 11506230 Objective HI PLAN 10x/0.25 PH1 |  | 1
|  | 11506278 Objective HI PLAN 20x/0.40 PH1 |  | 1
|  | 11506240 Objective HI PLAN 40x/0.65 PH2 |  | 1
|  | 11506241 Objective HI PLAN 100/x1.25 OIL PH3 |  | 1
|  | 10445662 Power cable, 2m, with EURO Plug (Schuko) |  | 1
|  | 127303535 Flexacam c5 |  | 1
|  | 13613706 .55X C Mount Adapter for 1/2 inch detectors |  | 1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
7 | 双眼顕微鏡（ｶﾒﾗ付き） | 11640660 LAS X Core Workstation | HP | 1
| つづき | 11521582 Green filter panchromatic, 40mm |  | 1
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部／台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部／台）
取扱説明書（英文） ｶﾒﾗ用（1部／台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語） ｶﾒﾗ用（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文） ｶﾒﾗ用（1部／台）
取扱説明書（英文） PC用（1部／台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語） PC用（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文） PC用（1部／台）
特別付属品：
|  | 11513861 Type N Immersion liquid, ISO 8036, 250mL |  | 1
8 | 双眼顕微鏡 | （仕様）
| Binocular Microscope | 用途：細胞検査
構成：双眼顕微鏡
光学系：無限遠補正光学系
検査方法：明視野・位相差検査
鏡筒：双眼鏡筒
鏡筒傾斜角：20°程度
眼幅調整範囲：55～75mmを含むより広い範囲
接眼ﾚﾝｽﾞ：10X、視野数20以上
焦準機構：一軸粗微動ﾊﾝﾄﾞﾙ方式
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | 双眼顕微鏡 | 照明：LED照明
| つづき | ﾚﾎﾞﾙﾊﾞｰ：5穴以上
ｽﾃｰｼﾞ：ﾒｶﾆｶﾙｽﾃｰｼﾞ
移動範囲：75mm(X)x25mm(Y)、あるいはより広い範囲
対物ﾚﾝｽﾞ：ﾌﾟﾗﾝｱｸﾛﾏｰﾄ以上
ﾚﾝｽﾞ1：10X、NA0.25
ﾚﾝｽﾞ2：20X、NA0.4
ﾚﾝｽﾞ3：40X、NA0.65
ﾚﾝｽﾞ4：100X、NA1.25
ﾌｨﾙﾀｰ：位相差観察用ﾌｨﾙﾀｰ
ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ：ｱｯﾍﾞあるいはﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰ、NA1.25以上
ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ：有
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
ｲﾏｰｼﾞｮﾝｵｲﾙ（200mL以上）（必要に応じてUN梱包のこと）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部／台）
|  | 参考銘柄 Leica DM2500 LED for transmitted light | Leica
（MEDIST Grup）
|  | 11888856 Leica DM2500 LED stand |  | 3
|  | 11888143 Focusing drive 2-step |  | 3
|  | 11888140 Rev. nosepiece 6-fold |  | 3
|  | 11888135 Focus knobs |  | 3
|  | 11888146 Ground plate with filter magazine for 3 filters |  | 3
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | 双眼顕微鏡 | 11504230 Conversion filter Y, 40mm |  | 3
| つづき | 11504199 Lamp housing LH113 LED |  | 3
|  | 11501069 Set of light rings UCL DF,PH 1/2/3 |  | 3
|  | 11501159 Condenser UCL 0.90/1.25 OIL S1 |  | 3
|  | 11888186 ErgoStage with Ceramic Plate |  | 3
|  | 11505196 Slide holder one hand slide change |  | 3
|  | 11505218 Object clamp for oil immersion |  | 3
|  | 11888153 XY-stage control standard |  | 3
|  | 11501593 Standard binocular tube HC |  | 3
|  | 11507802 Eyepiece HC PLAN 10X/20 BR.M |  | 6
|  | 11501074 Dust cover |  | 3
|  | 11506230 Objective HI PLAN 10x/0.25 PH1 |  | 3
|  | 11506278 Objective HI PLAN 20x/0.40 PH1 |  | 3
|  | 11506240 Objective HI PLAN 40x/0.65 PH2 |  | 3
|  | 11506241 Objective HI PLAN 100/x1.25 OIL PH3 |  | 3
|  | 11521582 Green filter panchromatic, 40mm |  | 3
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部／台）
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部／台）
特別付属品：
|  | 11513861 Type N Immersion liquid, ISO 8036, 250mL |  | 3
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | （仕様）
| Patient monitor for anesthesia | 用途：生体信号・麻酔ｶﾞｽの監視
測定項目：心電図（ECG）、呼吸、体温、
酸素飽和度（SpO2）、非観血血圧（NIBP）、CO2、
観血血圧（IBP）、心拍出量（CO）、麻酔ｶﾞｽ、
非侵襲連続推定心拍出量測定（esCCO）を含むこと
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：ｶﾗｰ、対角15ｲﾝﾁ以上
ｽｳｨｰﾌﾟ速度：6.25、12.5、25mm/秒を含むこと
ﾌﾘｰｽﾞ機能：装備
心電図（ECG）誘導：3電極ﾜｲﾔ、I、II、III対応
心拍数ｶｳﾝﾄ範囲：15bpm以下～300bpm以上
呼吸測定法：経胸腔ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ呼吸計測法 または 相当方式
呼吸測定範囲：成人 0～120呼吸/分以上、
小児/新生児 0～150呼吸/分以上
非観血血圧測定法：ｵｼﾛﾒﾄﾘｯｸ法
ｶﾌ圧表示範囲：0～300mmHg以上
体温測定範囲：0～45°C以上
酸素飽和度（SpO2）測定範囲：1～100%
観血血圧測定範囲：-50～300mmHg
心拍出量測定法：熱希釈（ｻｰﾓﾀﾞｲﾘｭｰｼｮﾝ）法
心拍出量測定範囲：0.5L/分以下～20L/分以上
測定対象ｶﾞｽ：O2、CO2、N2O、麻酔ｶﾞｽ（ﾊﾛﾀﾝ、ｲｿﾌﾙﾗﾝ、ｴﾝﾌﾙﾗﾝ、
ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ、ﾃﾞｽﾌﾙﾗﾝ）
非侵襲連続推定心拍出量測定（esCCO）：ｿﾌﾄｳｪｱ式
安全規格：ｸﾗｽI、ECG、呼吸、IBP、体温、CO ﾀｲﾌﾟCF、
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | SpO2、CO2、NIBP、BIS、NMT ﾀｲﾌﾟBF以上
| つづき | 電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ および 充電式
ﾊﾞｯﾃﾘｰ
ﾊﾞｯﾃﾘｰ稼働時間：60分以上
付属品：取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部/台）
気道/麻酔ｶﾞｽ（ECG、NIBP、体温、呼吸、SpO2）
測定ﾓｼﾞｭｰﾙ （必要な場合 1ﾕﾆｯﾄ/台）
IBP測定ﾓｼﾞｭｰﾙ （1ﾕﾆｯﾄ/台）
ﾓｼﾞｭｰﾙﾏｳﾝﾄｷｯﾄ （必要な場合、1式/台）
充電池 （1個/台）
ECG接続ｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
ECGﾘｰﾄﾞ、3電極 （1本/台）
温度ﾌﾟﾛｰﾌﾞ、ﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟ 直径10mm程度 （1本/台）
温度ﾌﾟﾛｰﾌﾞ、ｶﾃｰﾃﾙﾀｲﾌﾟ （1本/台）
SpO2ﾌｨﾝｶﾞｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ、成人用 （1式/台）
NIBPｴｱﾎｰｽ 成人・小児用 （1本/台）
NIBPｶﾌ 成人用 ｻｲｽﾞM （1個/台）
NIBPｶﾌ 成人用 ｻｲｽﾞL （1個/台）
NIBPｶﾌ 小児用、7～10cm程度 （1個/台）
CO2ｹｰﾌﾞﾙ （1ｾｯﾄ/台）
IBP接続ｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
IBPﾄﾗﾝｽﾃﾞｭｰｻおよび付属品（ﾎﾙﾀﾞｰ、ﾎﾟｰﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀなど、
必要な場合、1式/台）
IBP患者用ｾｯﾄ （必要な場合、10式/台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | CO接続ｹｰﾌﾞﾙ （1本/台）
| つづき | COﾌﾟﾛｰﾌﾞ （1個/台）
消耗品：ECG電極、ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ、成人用 （600個/台）
温度ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾊﾟｯﾄﾞ （必要な場合、180個/台）
体温ﾌﾟﾛｰﾌﾞｶﾊﾞｰ （必要な場合、30個/台）
CO2気道ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ （必要な場合、90個/台）
IBP患者用ｾｯﾄ （必要な場合、100個/台）
|  | 参考銘柄 ① MS34009 VISTA120 C.O. MODEL C & 6871810 Scio Four | DRAGER
|  | VISTA 120 15" C.O. MODEL C Version 3 |  | 4
|  | OPC5318 Scio Four Oxi plus |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | 2606229 Rechargeable Li-Ion Battery |  | 4
|  | 2680054 Vista 120 & CMS IFU, Russian |  | 4
|  | 2680023 Vista120 V3 supplement |  | 4
|  | 1870947 Power cable, CE 10A 5m C13W bk RoHS |  | 4
|  | 2612021 ECG Defib TRUNK 3/5-LEADS SinglePin 2.5m |  | 4
|  | 2612000 ECG 3-Lead single pin IEC 1m |  | 4
|  | 2601195 NIBP Tube 3m for child/adult cuffs |  | 4
|  | 2606155 NIBP Cuff Adult, range 27-35cm |  | 4
|  | 2606156 NIBP Cuff Adult, Large, range 34-43cm |  | 4
|  | 2606153 NIBP Cuff Child, reusable, range 16-21cm |  | 4
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | 2606483 SPO2 finger sensor, 2.5 m |  | 4
| つづき | 2606487 SPO2 Extension Cable, 2m |  | 4
|  | 2601197 Temperature Probe Skin, 3m |  | 4
|  | 2601198 Temperature Probe rectal/oral |  | 4
|  | 2601201 Cardiac Output Cable |  | 4
|  | 2601192 CO Control Syringe |  | 4
|  | 2601190 In-line injection temperature probe |  | 4
|  | 2601191 Temp. sensor housing |  | 4
|  | 2606488 IBP cable Becton Dickinson |  | 4
|  | 2606225 IBP Pressure transducer kit 5pcs |  | 4
|  | M32692 Sample gas return set |  | 2
|  | MM15887 Swiv. arm 8" for standard rail |  | 2
|  | 6870841 PS mount for standard rail |  | 2
|  | 8601473 Cable Scio-Vista 120 2m |  | 2
消耗品：
|  | 8290286 Sample Line Set (10pcs), disposable |  | 2
|  | 6872130 WaterLock2 |  | 24
|  | 2606247 ECG Electrodes Adult 300 pcs |  | 8
|  | 7014616 TEMP PROBE COVERS 10 PCS |  | 12
|  | 2606227 CO2 Airway adapter Adult 10pcs |  | 36
|  | MU06943 COVER, PROBE, CFM, LGE, Box/100 |  | 8
|  | 2606225 IBP Pressure transducer kit 5pcs |  | 80
|  | 参考銘柄 ② Patient monitor for anesthesia: BSM-6701K | NIHON KODEN
|  | MU-671RK Main unit bedside monitor, 15 inch |  | 4
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | L936 Power cord |  | 4
| つづき | AY663P Input unit, 3 MULTI connector |  | 4
|  | GF-210RK Maltigas unit, with Multi-link connector |  | 2
|  | K978 Connection cable, YJ-601P, 2.5m |  | 2
|  | DH-223P Unit mount for GF-210R |  | 2
|  | V919 Sampling tube, adult, 25 pcs, 3m, YG-610P |  | 2
|  | V920A Straight shaped adapter, 25 pcs, YG-620P |  | 2
|  | V920B Elbow T-piece, 25 pcs, YG-621P |  | 2
|  | V918 Water trap, 12 pcs, YG-600P |  | 2
標準付属品：
取扱説明書（英文）（1部/台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部/台）
特別付属品：
|  | 取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語） |  | 4
|  | Anesthesia mount kit |  | 2
|  | X075 Rechargeable battery pack、SB-671P |  | 4
|  | K922 ECG connection cord, JC-906P |  | 4
|  | K911 ECG electrode Lead, 3 electrodes, BR-903P |  | 4
|  | P240B Temperature probe, Catheter Type, adult, 401J |  | 4
|  | P242D Temperature probe, Disk Type, 409J |  | 4
|  | K931 SpO2 connnection cord, JL-900P |  | 4
|  | P225F SpO2 Finger probe for adult, TL-201T |  | 4
|  | S902 NIBP air hose for adult/child, 3.5m, YN-901P |  | 4
|  | S951D NIBP cuff for adult, 13cm, 23-33 cm, YP-713T |  | 4
|  | S951E NIBP cuff for adult, 16cm, 33-45 cm, YP-714T |  | 4
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
9 | 麻酔用患者監視装置 | S951B NIBP cuff for child, 7cm, 13-18 cm, YP-711T |  | 4
| つづき | P910A CO2 sensor kit, capONE, 3.5 m, TG-980P |  | 4
|  | K951 IBP connection cord, JP-900P for Merit med. |  | 4
|  | RT2000J IBP transducer |  | 4
|  | TBG2 IBP transducer holder |  | 4
|  | TMM IBP pole adaptor |  | 4
|  | DD4812 IBP Monitoring Kit, 5 kits |  | 40
|  | K962 CO connection cord, JT-950P, 2m |  | 4
|  | SP-5030 CO bath probe |  | 4
消耗品：
|  | G207 ECG dispo. electrode, adult, 150pcs, L-150X |  | 16
|  | P252 Temperature Insluation Pad, 60pcs |  | 12
|  | P249A Temperature probe cover, 10 pcs, use w/P240B |  | 12
|  | R805 CO2 airway adapter, for adult, 30 pcs, YG-211T |  | 12
|  | DD4812 IBP Monitoring Kit, 5 kits |  | 40
10 | 内視鏡洗浄機 | （仕様）
| Endoscope Washing Machine | 用途：内視鏡の洗浄および消毒
ｻｲｽﾞ：700(W) x 650(D) x 1400(H)mm程度（ﾓﾆﾀｰ含む）
1回あたり適用本数：1本以上
対応内視鏡型式：Olympus Gastroscope GIF-H185
Olympys Gastroscope GIF-HQ190
Olympus Flexible Gastroscope GIF-E3
Olympus Duodenoscope TJF-Q190V
Olympus Bronchoscope BF-H190
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 内視鏡洗浄機 | Pentax Flexible Bronchoscope FB-18V
| つづき | Fujinon Colonoscope EC-590ZW3/L
を含む。
工程時間：（洗浄消毒工程）25分以下
（消毒工程のみ）19分以下
処理温度：35～37℃を含むより広い範囲で調整可能。
薬品消毒：可能
安全機構：有
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部／台）
0.02UFMﾌｨﾙﾀｰ（1個以上／台）
消耗品
ｸﾘｰﾅｰ（10L以上／台）
消毒液（20L以上／台）
|  | 参考銘柄 MEDIVATORS ISA | Steris
（AG Medical）
|  | MEDIVATORS ISA |  | 2
|  | Silent oil free air compressor L 6-95 8 bar | Air Press | 2
0.6 hp/0.45 kW 25 l/min 5 l - 36743
標準付属品：
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部／台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 内視鏡洗浄機 | UFM 90-750（1個／台） | PB Medical
| つづき | 特別付属品：
|  | ISACLEAN, 5L |  | 4
|  | ISASPOR, 10L |  | 4
11 | 内視鏡ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、8本用 | （仕様）
| Endoscope storage cabinet | 用途：空気を内部循環させた状態での内視鏡の無菌保管
ﾀｲﾌﾟ：片面扉
ｻｲｽﾞ：1900(H) x 600(W) x 550(D) mm程度
収納本数：8本以上
対応内視鏡型式：Olympus Gastroscope GIF-H185
Olympys Gastroscope GIF-HQ190
Olympus Flexible Gastroscope GIF-E3
Olympus Duodenoscope TJF-Q190V
Olympus Bronchoscope BF-H190
Pentax Flexible Bronchoscope FB-18V
Fujinon Colonoscope EC-590ZW3/L
を含む。
動作温度：10～40℃を含むより広い範囲。
集塵ﾌｨﾙﾀｻｲｽﾞ：1ﾐｸﾛﾝ以下
庫内圧力：5～10ﾊﾞｰﾙの範囲で調整可能(精度：+/- 1ﾊﾞｰﾙ以内)。
庫内殺菌の循環空気量：120L/分以上
電源：AC 220V、50 Hz、単相、SEﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞ
付属品
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
11 | 内視鏡ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、8本用 | ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文、ﾙｰﾏﾆｱ語またはﾛｼｱ語）（1部／台）
| つづき | 内視鏡運搬ｶｾｯﾄ（8個／台）
内視鏡ｺﾈｸﾀｰ（8個／台）
|  | 参考銘柄 ENDODRY | Steris
（AG Medical）
|  | ENDODRY |  | 1
|  | 24V Silent Oil free Compressor DC 24-225/15 10 bar | Air Press | 1
0.75 hp/0.55 kW 180l/min 15 l - 36588
|  | Adsorption Dryer ADS 12 200 l/min - 39012 | Air Press | 1
標準付属品：
取扱説明書（ﾙｰﾏﾆｱ語）（1部／台）
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（英文）（1部／台）
Endoscope transport cassette（8個／台）
Connector for endoscope（8個／台）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)