## 原稿用（連続1ページ）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相AC220～230V 50Hz、三相AC380V 50Hzであること。
・単相の電源プラグはSE型（F型）であること。納入する機材
の電源ケーブルをF型（SE型）とすることが不可の場合のみ
F型（SE型）への変換プラグを可とする。
・三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ケーブル
の先端は端子加工処理または適切な保護処理を施すこと。
・電源プラグおよび電源ケーブルの定格電圧、電流等の仕様
については、当該国の電源仕様および当該機材の消費電力
容量に対応すること。
・電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要な電源ケ
ーブル、プラグ等を含めること。
3.仕様欄において「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として±10％以内の範囲を認める。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.仕様欄に記載がなくとも、各機材の用途に応じた機材の正常
な動作、運用を満足する適切な機器構成オプション、周辺機
器、付属品、および設置に必要な資機材等（設置資材、電源
ケーブル等）を含めること。
6.消耗品、予備品、スペアパーツ等について、仕様欄に「〇〇
ヶ月分」等の記載の有無にかかわらず、また参考銘柄以外の
機種を提案する場合も、参考銘柄部分に記載しているそれら
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | の内容、量、品質に相当するものをすべて含めること。
| つづき | 7.各機材とも取扱説明書は下記のとおり納品すること。ただし
取扱説明書には使用者向けのメンテナンスの内容が含まれ
ていること。
・英語およびロシア語の冊子または印刷物（ファイル綴じ）を
各1部/台、機材に同梱すること。
・英語およびロシア語のPDFファイルを格納したCD-Rを1部/台、
機材に同梱すること。
・英語およびロシア語のPDFファイルを各1部、船積みまでに発
注者にメールにて提出すること。
※構成品、付属品のうち取扱説明書があるものはすべて上記を
適用する。
8.本件ではすべての機材ごとに相手国の医療機器登録・品質管
理センターに下記①～④の書類を提出する必要があるため、
受注者は各機材の下記①、②、④について船積みまでに発注
者に提出すること。また③は発注者手配であるが、発注者の
資料提出要請等に応じて側面支援を行うこと。
①品質管理証明書：ISO9001:2000、ISO13485:2003の要件に
準拠した製品であることが確認できる証明書
②原産地証明書：製造国が確認できる証明書
③無償供与証明書：機材が無償であることが確認できる証
明書（発注者手配）
④取扱説明書：ロシア語で操作方法及び技術要件がわかる説
明書
ただし、①品質管理証明書については、メーカーが
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | ISO9001:2000、ISO13485:2003を未取得または提示が極めて
| つづき | 困難である場合に限り、メーカーまたは受注者が発行する品
質を保証する書類を、この品質管理証明書の代用とすること
を認める。
なお、機材番号6.救急カート、7.点滴台、10.および11.放射
線防護用エプロンに関する品質管理証明書については、メー
カーまたは受注者が発行する品質を保証する書類を、この品
質管理証明書の代用とすることを認める。
9.受注者は、契約締結日から1か月以内に内訳明細書（機材仕
様の記載を含む調達対象機材リスト）英語版を発注者に提出
すること。
10.各機材とも現地（やむを得ない場合は近隣国）にアフター
サービスの拠点があり、導入後のアフターサービスが実施さ
れるとともに、消耗品、スペアパーツ等の購入が可能であ
ること。
11.各機材について、下記に記載する企業の会社名、所在国、
住所、担当者名、連絡先、メーカーと関係を記した書面を
契約締結日から1か月以内に発注者に提出すること。
なお下記の対応を行う企業は、メーカーが指定する企業で
あって、メーカーと契約を締結している正規代理店、また
はこれらの業務を実施するにあたり十分な能力を備える実
施経験豊富な企業でなくてはならない。
(1)技師派遣条件書の業務を実施する企業（対象機材）
(2)メーカー保証対応、故障・修理対応等のアフターサービ
スを実施する企業
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | (3)導入後スペアパーツ、消耗品等を供給（販売）する企業
| つづき | 12.機材番号1,2,3,4-1,5,12,13,14の機材に関しては、技師派
遣条件書に記載の技師派遣を要する。
13.各機材の輸送、現地での動作試験検査等は、関係する法令
・規格・基準・設置場所における諸規定を遵守し行うこと。
14.少なくとも下記機材は、工場出荷前に発注者指定の立会検実
査を施する。
機材番号1.X線CT装置
機材番号2.ECGモニタ
機材番号12.移動型デジタルX線撮影装置
機材番号13.超音波診断装置
機材番号14.心電計
1 | X線CT装置 | （仕様）用途：設置する病院内にてCT検査を実施する
| X-ray CT scanner | ＜機能・条件事項等＞
・冠動脈及び造影検査に十分に対応した機能を有すること
・関連機材（機材番号2～5）と組み合わせが可能なこと
・機材番号3.造影剤注入装置との自動同期が可能であること
・画像ワークステーション（ソフトウェア）が付属している
こと
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
・メーカーまたは現地・近隣国メーカー現地法人のエンジニア
が据付の立会い指導を行うこと
＜技術仕様事項等＞
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | X線CT装置 | ・Ⅹ線検出器：最小スライス厚0.5mm以下、
| つづき | 896Ch×80列(160スライス)以上
・ガントリ開口径：直径780mm以上
・ガントリチルト：±30度以上
・スキャンタイム：0.23(Half)、0.35、0.375、0.4、0.45、0.5、
0.6、0.75、1.0、1.5、2.0、3.0Sを含む
・寝台スキャンレンジ：2,000mm以上（ヘッドレスト含む）
・寝台耐荷重：315kg以上
・Ⅹ線出力：80、100、120、135kVを含む
・Ⅹ線出力：10mA～600mAを含む
・Ⅹ線管球熱容量：7.5MHU以上
・ガントリ外形寸法：幅2,150×高さ1,870×奥行870mm程度
|  | 参考銘柄 Aquilion Prime SP(80S/300kg/2000mm couch) | キャノンメディカルシステムズ | 1
型番：TSX-303B
【構成】
1) 本体 Aquilion Prime SP TSX-303B/AK （1台/セット）
2) Double slice kit CSDS-002A/2B（1個/セット）
3) X-ray high voltage generator
CXGS-011A/3B（1個/セット）
4) ECG gated scan and reconstruction system
CHEG-005B/1B（1個/セット）
5) Injector synchronization system
CKIS-004B/4B（1個/セット）
6) DICOM storage SCP kit COT-30D/2B（1個/セット）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | X線CT装置 | 7) DICOM MWM SCU kit COT-32D/2B（1個/セット）
| つづき | 8) DICOM MPPS SCU kit COT-33D/2B（1個/セット）
9) DICOM Q/R SCP kit COT-34D/2B（1個/セット）
10) DICOM Q/R SCU kit(M) COT-35D/2B（1個/セット）
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
2 | ECGモニタ | （仕様）用途：院内にて冠動脈造影CT検査実施の為に生体情報
| ECG Monitor | をCTに取り込む心電図同期システム
＜機能・条件事項等＞
・機材番号1.X線CT装置のメーカーが組合せ可能と認めた機材で
あること(モジュール一体型)
・機材番号1.X線CT装置との自動心電図同期が可能であること
（冠動脈CT検査時の同期用ケーブル一式が含まれていること）
・CT検査実施時、ノイズ等のトラブル回避が可能であること
・記録モジュール、自立用スタンド（ストッパー付カート、ハ
ンドル）、CT同期ケーブル一式が付属していること
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
・心臓CT検査が可能な消耗品（ディスポーザブル電極3ヶ月分）
を含めること
・計測した心電図の記録が可能な消耗品（記録用紙 3ヶ月分）
を含めること
・誘導ケーブル等の規格はIEC規格とすること
＜技術仕様事項等＞
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ECGモニタ | ・ディスプレイ：12.1インチ程度
| つづき | バックライト内蔵型（TFTカラーLCD）
・数値表示項目：心拍数、呼吸数、非観血血圧値（最高/最低
/平均）、観血血圧値（最高/最低/平均)、SpO2値、脈拍数、
体温、呼気終末 CO2 分圧（ETCO2）を含む
・表示トレース数：最大6トレース以上
・入力方式：3電極法、6電極法または10電極法を含む
・電源電圧：AC100V-240V
・電源周波数：50/60Hz
・バッテリー駆動時間：90分以上
・寸法：幅370×高さ310×奥行172mm程度 （突起部含まず）
・重量：6.2kg程度
|  | 参考銘柄 型番：BSM-3562K | 日本光電工業 | 1
【構成】
1) 本体 Bedside Monitor, 12 inch, with QI-372P installed
BSM-3562K（1台/セット）
2) Connection cable for CT, with QI-372P
YS-108P8（1個/セット）
3) Recorder module WS-371P（1個/セット）
4) Power cord L936（1個/セット）
5) Rechargeable Battery Pack SB-671P（1個/セット）
6) Cart KC-600P（1個/セット）
7) Adapter, for cart DI-370P（1個/セット）
<for ECG>
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ECGモニタ | 8) ECG electrode Lead, 3 electrodes BR-903P（1個/セット）
| つづき | 9) ECG connection cord JC-906P（1個/セット）
<for SpO2>
10) SpO2 Finger probe for adult TL-201T（1個/セット）
11) SpO2 multi site probe, for neonate child adult
TL-220T（1個/セット）
12) SpO2 connnection cord JL-900P（1個/セット）
<for NIBP>
13) NIBP cuff for Thigh, 19cm, range 45-55 cm
YP-715T（1個/セット）
14) NIBP cuff for Adult-large, 16cm, range 33-45 cm
YP-714T（1個/セット）
15) NIBP cuff for adult, 13cm, range 23-33 cm
YP-713T（1個/セット）
16) NIBP cuff for Adult-small, 10cm, range 18-23 cm
YP-712T（1個/セット）
17) NIBP cuff for child, 7cm, range 13-18 cm
YP-711T（1個/セット）
18) NIBP cuff for infant, 5cm, range 8-13 cm
YP-710T（1個/セット）
19) NIBP air hose for adult/child, 3.5 m
YN-901P（1個/セット）
<for Temperature>
20) Extension cable, Length:5m JT-400P（1個/セット）
21) Reusable body surface temperature probe, Adult
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | ECGモニタ | TT-481T（1個/セット）
| つづき | 22) Reusable body surface temperature probe,
Child/Neonates TT-480T（1個/セット）
23) Heat insulation cover, Adult/Child/Neonate,
60 pcs/Box YT-480T（1Box/セット）
24) Reusable body temperature probe, Adult
TT-411T（1個/セット）
25) Reusable body temperature probe, Child / Neonates
TT-410T（1個/セット）
26) Probe cover, Adult, 20 pcs/Box YT-411T（1Box/セット）
27) Probe cover, Child/Neonates, 20 pcs/Box
YT-410T（1Box/セット）
【消耗品】
|  | 1) ECG disposable electrode, adult, 150pcs/set L-150X | 日本光電工業 | 4
|  | 2) ECG disposable Electrode, child, 150pcs/set F-150S | 日本光電工業 | 4
|  | 3) Recording Paper, 10 pcs/set, 50mmx20m FQW50-2-100 | 日本光電工業 | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
3 | 造影剤注入装置 | （仕様）用途：院内にて冠動脈等のCT造影検査を行う為に造影
| Contrast agent injection device | 剤を注入する装置
＜機能・条件事項等＞
・造影剤及び生理食塩水をセットでき、同時注入が可能なデュ
アルタイプであること
・注入ヘッド内部にシリンジヒーターを有すること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 造影剤注入装置 | ・移動可能な自立スタンド方式であること
| つづき | ・機材番号1のCTメーカーが自動同期の動作確認済み機材であ
ること
・消耗品としてメーカー推奨のデュアルタイプシリンジキット
（プランジャー、シリンジ、ダストカバー、スパイク、チュ
ーブ、プライムチューブを含む）を200セット納品すること
・消耗品が現地調達可能な機材であること
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
＜技術仕様事項等＞（数値は参考値）
・プログラム可能な容量：1mlシリンジ最大注入量（200ml）
まで（1ml単位）
・プログラム可能な流量：0.1～10ml/秒（0.1ml/秒単位）
・ヘッド部：W307×D386×H155mm程度、8.1kg程度
・コントロールユニット：W319×D225×H343mm程度、3.7kg程度
・ベースユニット：W279×D222×H292mm程度、6.2kg程度
・スタンドキャスターベース面積：780mm×780mm程度
・スタンド装着時高さ：150cm程度
|  | 参考銘柄 モデル：MEDRAD Stellant D（現地調達） | Bayer | 1
|  | 【構成】 | (Yshgyn IE)
1) Code No.85937286 CT Injection System Head（1台/セット）
2) Code No.84217204 Workstation of the injector system
（1台/セット）
3) Code No.86417340 Operation manual(instructions for
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 造影剤注入装置 | use) of workstation（このコード番号に限らず、総則記載
| つづき | の形態・言語・部数を納品すること）
4) Code No.60723069 Operation manual(instructions for
use) of Stellant CT injection system（このコード番号
に限らず、総則記載の形態・言語・部数を納品すること）
5) Code No.59876272 Connection cable for connect base to
display（1個/セット）
6) Code No.84432602 Head extension cable 75 FT
（1個/セット）
7) Code No.59909758 EU Power cord Euro connector type C
（2個/セット）
8) Code No.87980030 Syringe Heat Maintainer（2個/セット）
9) Code No.60728125 Product information document package
（1個/セット）
10) Code No.85480863 Trolley standing system
for Floor Mount Stand（1台/セット）
11) Code No.60728044 Warranty information letter
（1個/セット）
12) Code No.60728052 Label for injector（1個/セット）
13) Code No.87417042 ISI2 Interfacing system, connection
system of CT and injector to work synchronized
ISI800 Imaging System Interface Module（1台/セット）
14) Code No.86877279 Operation manual(instructions for
use) of ISI2 system（このコード番号に限らず、総則記
載の形態・言語・部数を納品すること）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 造影剤注入装置 | 15) Code No.87389510 Addendum manual(additional
| つづき | instructions for use manuals) of ISI2 system（このコ
ード番号に限らず、総則記載の形態・言語・部数を納品す
ること）
【消耗品】
|  | ・Code No.86698188 Dual Syringe Kits | Bayer | 200
|  | 構成：Plunger Assembly×2、Syringe Barrel×2、 | (Yshgyn IE)
Dust Cover×2、Spike×2、Connector Tube×1set、
Prime Tube×1
|  | 特別付属品：電源プラグ変換器 C型→F型(SE型) NTI-68 | カシムラ | 2
（本機材の電源ケーブルのプラグ形状がF型(SE型)である場
合は不要）
4-1 | 画像処理ワークステーション （ソフトウェア） | （仕様）用途：院内にてCT検査で得られたボリュームデータか
| Image processing workstation (software) | ら3D再構成や冠動脈解析する
・機材番号1.X線CT装置のメーカーが提供するCT用の画像ワーク
ステーション（ソフトウェア）であること
・冠動脈及びその他のCT撮影した画像データから3D及びMPR画像
再構成が可能であること
・冠動脈解析及び心機能解析ソフトを備え各種計測（ステント、
石灰化スコア等）が可能であること
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-1 | 画像処理ワークステーション （ソフトウェア） | 参考銘柄 モデル：Vitrea（最新バージョン） | キヤノンメディカルシステムズ | 1
| つづき | 納入形態：DVDまたはメモリー等の記録メディア 1セット
【構成・機能オプション】
<Base/Base Package>
1) VITREA BASE VLO-BASE/LO（1個/セット）
2) SURE VOLUME SYNTHESIS VLO-VSYNTH/LO（1個/セット）
3) FILMING VLO-FILM/LO（1個/セット）
<CT / VL License Packages>
4) VITREA CT CARDIAC PACKAGE VLP-VCARDI/LO（1個/セット）
<CT a la carte option>
5) VITREA CT EP PLANNG VLO-EP/LO（1個/セット）
6) VITREA CT ENDOVASCULAR STENT PLANNING(EVSP)
VLO-EVSP/LO（1個/セット）
7) VITREA CT LIVER ANALYSIS VLO-LIVER/LO（1個/セット）
8) VITREA CT TAVR PLANNING VLO-TAVR/LO（1個/セット）
9) VITREA CT COLON ANALYSIS VLO-COLON/LO（1個/セット）
10) VITREA CT LUNG ANALYSIS VLO-LUNGNO/LO（1個/セット）
11) VITREA CT LUNG DENSITY ANALYSIS
VLO-LUNGAN/LO（1個/セット）
12) VITREA CT BRAIN PERFUSION 2D (W/BAYESIAN)
VLO-2DBPEF/LO（1個/セット）
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-2 | 画像処理ワークステーション （ハードウェア） | （仕様）用途：院内にてCT検査で得られたボリュームデータか
| Image processing workstation (hardware) | ら3D再構成や冠動脈解析する
＜機能・条件事項等＞
・機材番号1.X線CT装置のメーカーが組合せ可能と認めた画像
ワークステーションであること
・機材番号1.X線CT装置メーカーが指定した仕様以上のハード
ウェア構成であること
・メーカーがISO9001を認証
＜技術仕様事項等＞
・CPU：Intel Xeon W3-2425 3.0 GHz Base/4.4 GHz Turbo
4400 MHz 6C 相当以上
・メモリ：32 GB DDR4 4800 DIMM ECC Registered Memory
相当以上
・ストレージ：2TB×2 SSD 2280 PCIe M.2
with VROC RAID 1相当以上
・グラフィック：NVIDIA RTX A2000 12 GB graphics card
(Standard or Extended life)相当以上
・OS：Microsoft Windows 11 Professional 64-bit
・Keyboard（ロシア語） & Mouse：要
・モニター：24インチ 以上
・上記用モニターケーブル：要
・アンチウイルス・アンチマルウェアソフト：要
・本体サイズ：169×445×386 mm程度
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4-2 | 画像処理ワークステーション （ハードウェア） | 参考銘柄 モデル：Z4 G5 Workstation (SKU# 9Z7J1UC) | HP | 1
| つづき | （現地調達） | (Umytly Teklip)
【オプション構成】
1) CPU：Intel Xeon W3-2425
2) メモリ：32GB (2x16GB) DDR5-4800 ECC SDRAM
3) ストレージ： 2x2TB SSD 2280 PCIe M.2 with VROC RAID 1
(Intel VROC NVMe SSD Control Module)
4) グラフィック：NVIDIA RTX A4000 (16 GB GDDR6 dedicated)
5) OS：Microsoft Windows 11 Professional 64-bit
6) Keyboard（ロシア語） & Mouse（各1台/セット）
7) モニター：HP EliteDisplay E24d G4 23.8" FHD
（1台/セット）
8) モニターケーブル（1個/セット）
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
|  | 特別付属品：Software for anti-virus and anti-malware | Kaspersky | 1
|  | (1unit for 2years） | (Umytly Teklip)
5 | 無停電電源装置（UPS） | （仕様）用途：院内のX線CT装置の電源安定及び停電時にバッ
| Uninterruptible power supply (UPS) | クアップ電源として稼働するUPS
＜機能・条件事項等＞
・機材番号1.X線CT装置のUPSとしての機能・性能であること
・現地市場で販売され現地調達が可能なモデルであること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
＜技術仕様事項等＞
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 無停電電源装置（UPS） | ・入力電圧（公称）：380/400/415V
| つづき | ・入力電圧範囲：305～477Vの範囲
・入力周波数（公称）：50/60Hz
・入力周波数範囲：40～70Hzの範囲
・出力電圧：380/400/415V（三相）
・出力周波数：50/60Hz
・容量（有効電力（出力））：160kW以上
・外形寸法：約 W600×D1,000×H2,000mm程度
|  | 参考銘柄 型番：Liebert NXC (160kVA) （現地調達） | Vertiv | 1
|  | 標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数） | (Umytly Teklip)
6 | 救急カート | （仕様）用途：院内でのCT検査時の薬品や備品等の保管
| Emergency cart | ・移動可能なこと
・備品が収納可能な引出し等を備えること
・本体材質：スチール
・ハンドル材質：アルミニウム
・天板・補助天板・仕切板の材質：PVC
・引き出し段数：5段
・各引出し有効サイズ：367×323×99～288mm程度
・天板・補助天板サイズ：456×426mm程度
・耐荷重：30kg程度（引出し1段当たり）
・仕切板取付け可能数：5枚程度
・キャスターサイズ：φ100mm程度（4輪ストッパー付き）
・本体サイズ：585×460×955mm程度
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
6 | 救急カート | ・本体重量：43kg程度
| つづき | ・付属品：蘇生板（合板製）（1枚/台）
|  | 参考銘柄 型番：EC-R アズワン品番：0-4559-44 | ナビス (アズワン) | 1
標準付属品：蘇生板（合板製）（1枚/台）
取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
7 | 点滴台 (イルリガートルスタンド) | （仕様）用途：院内でのCT検査時の点滴台として使用
| IV stand (Irrigator stand) | ・上下の高さ調整ができ、移動可能なこと
・フック数：4本
・ハンドル付き
・材質：本体／ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル／ABS樹脂
・支柱パイプ径：上部／φ16mm程度、下部／φ25mm程度
・キャスターサイズ：φ60mm程度
（エラストマー製静音タイプ・2輪ストッパー付き）
・本体サイズ：φ534×1120～2030mm程度
・本体重量：約4.7kg
|  | 参考銘柄 型番：JIV-4FS アズワン品番：7-7833-02 | ナビス (アズワン) | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
8 | デスクトップPC | （仕様）用途：院内にてCT画像診断レポートを作成する
| Desktop PC | ＜機能・条件事項等＞
・現地市場で販売され現地調達が可能なモデルであること
・ロシア語及びトルクメン語の文字コードが搭載されていること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | デスクトップPC | ・メーカーがISO9001の認証を取得していること
| つづき | ＜技術仕様事項等＞
・CPU：Intel Core i3 12100 相当以上
・メモリ：4GB DDR4 相当以上
・ストレージ：1TB HDD 相当以上
・グラフィックス：Integrated Intel UHD Graphics 相当以上
・Keyboard（ロシア語） & Mouse：要
・OS：Microsoft Windows 11 Professional
・モニタ：21.5インチ以上
・上記用モニターケーブル：要
・アプリケーションソフト：Microsoft office
2021 Professional Plus(e-license)
|  | 参考銘柄 モデル：Vostro 3910 Tower Desktop（現地調達） | Dell | 1
|  | 【オプション構成】 | (Umytly Teklip)
・CPU：Intel Core i3 12100
・メモリ：4GB DDR4
・ストレージ：1TB HDD
・グラフィックス：Integrated Intel UHD Graphics
・OS：Microsoft Windows 11 Professional
・モニター：24インチ DELL SE2422H（1台/セット）
・モニターケーブル（1個/セット）
・アプリケーションソフト：Microsoft office
2021 Professional Plus(e-license)（各1個/セット）
・Keyboard（ロシア語） & Mouse（各1台/セット）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
8 | デスクトップPC | 標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
つづき
9 | プリンタ | （仕様）用途：院内にてCT画像及び画像診断レポートを印刷
| Printer | ＜機能・条件事項等＞
・機材番号8.デスクトップPCに接続して使用可能なこと
・現地市場で販売され現地調達が可能なモデルであること
・現地でインク(モノクロ)が入手可能なプリンタであること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
＜技術仕様事項等＞
・機能：プリント、スキャン、コピーを含む
・メモリ容量：64MB以上
・インターフェース：USBを含む
・印刷サイズ：A4/LTRを含む
・印刷方式・色：レーザー・モノクロ
・プリント解像度：300 x 300 dpi以上
・プリント速度：19PPM以上
・用紙トレー収納枚数：100枚以上
・プリンターケーブル：要
・外形寸法：W373×D277×H254mm程度
・重量：8.4kg程度
|  | 参考銘柄 型番：image CLASS MF3010（現地調達） | Canon | 1
|  | 標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数） | (Umytly Teklip)
USBケーブル（1個/台）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
10 | 放射線防護用エプロン(Lサイズ) | （仕様）用途：院内及び医療コンテナ車内での放射線検査で操
| Radiation protection apron (L size) | 作者及び介助者が放射線防護するために着用
・タイプ：エプロンタイプ（Lサイズ）
・遮へい素材：含鉛ビニル
・外面・内面生地：フッ素コーティング、抗菌加工
・鉛当量：0.35mmPb以上
・重量：3.0kg程度
・寸法：着丈108cm、前幅58cm程度
・付属品：木製ハンガー（1本/着）
|  | 参考銘柄 型番：SSA-35L アズワン品番：64-4317-70 | HAGOROMO (アズワン) | 1
標準付属品：木製ハンガー（1本/着）
11 | 放射線防護用エプロン(LLサイズ) | （仕様）用途：院内及び医療コンテナ車内での放射線検査で操
| Radiation protection apron (LL size) | 作者及び介助者が放射線防護するために着用
・タイプ：エプロンタイプ（LLサイズ）
・遮へい素材：含鉛ビニル
・外面・内面生地：フッ素コーティング、抗菌加工
・鉛当量：0.35mmPb以上
・重量：3.4kg程度
・寸法：着丈113cm、前幅63cm程度
・付属品：木製ハンガー（1本/着）
|  | 参考銘柄 型番：SSA-35LL アズワン品番：64-4317-77 | HAGOROMO (アズワン) | 1
標準付属品：木製ハンガー（1本/着）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12 | 移動型デジタルX線撮影装置 | （仕様）用途：院内及び医療コンテナ車内でのデジタルX線検査
| Mobile digital X-ray equipment | ＜機能・条件事項等＞
・移動式であること
・タッチパネル式デジタルモニタ搭載（19インチ）
・検査時に操作室にて使用するための無線式ハンドスイッチ
（曝射用）を備えること
・日本の医薬品医療機器等法に基づき、登録認証機関または厚
生労働大臣によって登録、検証及び承認されていること
・構成品の無線接続について、日本の電波法で承認されている
こと
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
＜技術仕様事項等＞
・最大出力：32kW（100kV,320mA,20ms/80kv,400mA,20ms）程度
・出力範囲：電圧40-133kV、電流50-400mA、32kW(20msec)程度
・X線管球：スポットサイズ 0.7/1.3mm、ターゲット角度 16度
・コリメータ：視野 Rectangular、最大 430mmX430mm (SID 1m)
・支柱回転範囲：±270度以上（通電時間開放型電磁ロック）
・支柱高さ：1270mm程度
・X線管焦点の上下移動範囲：680～2025mmを含む
・デジタル機能：SSD 240GB以上
CPU Intel Corei5以上
OS：Windows10以上
・画像機能：7000画像保管可能
・参照画像表示時間：Less than 2sec
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12 | 移動型デジタルX線撮影装置 | ・FPD：搭載(カセッテサイズ：半切（14X17））
| つづき | （シンチレータ CsI、ピクセルサイズ 125μm以下、
防水規格 IPX7以上、階調度 16bit以上）
・FPD性能：ワイヤレス、散乱線低減処理（グリッドレス）、
X線自動露出制御（AEC）の機能を搭載
・外形寸法：W560mm×L1285mm×H1270mm
(アーム拡張時：H2172mm)程度
・重量：440kg程度
|  | 参考銘柄 モデル：MobileDaRt Evolution MX8 Version C Type | 島津製作所 | 1
【構成】
1) 本体 MobileDaRt Evolution MX8 Version C Type
（1台/セット）
2) High frequency inverter high voltage generator
（1個/セット）
3) Main mobile cart with telescopic tube support column
（1個/セット）
4) Battery（1個/セット）
5) X-ray tube unit（1個/セット）
6) Manual leaf collimator（1個/セット）
7) Calculated area dose display（1個/セット）
8) Compartment for FPD（1個/セット）
9) Exposure hand switch（1個/セット）
10) Flat Panel Detector 14"x17" (CANON CXDI-720C)
（1個/セット）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
12 | 移動型デジタルX線撮影装置 | 11) FPDオプションソフトウェア Scatter Correction
| つづき | （1個/セット）
12) FPDオプションソフトウェア Built-in AEC-Assistance
（1個/セット）
13) 無線式ハンドスイッチ（1個/セット）
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
13 | 超音波診断装置 | （仕様）用途：院内及び医療コンテナ車内での心臓を含む超音
| Ultrasound diagnostic equipment | 波検査
＜機能・条件事項等＞
・移動式でハンドル（取っ手）が取り付けられていること
・本体がカートから着脱可能なこと
・原産国が日本であること
・スタンドは４輪ストッパー付であること
・搭載されているバッテリー（フル充電時）は、1時間以上の連
続駆動ができること
・ワンボタンで表示画像を最適な状態にするゲイン自動調整機
能を有すること
・診断深度を変更するだけで、周波数の変更及び台形走査の
on/off等が自動的に変更されるよう深度毎にプログラムで
きる機能を有していること
・記録は、サーマルヘッド方式、DICOMデータとしてSD/USB等
に保存可能であること
・心臓エコー検査が可能な関連アクセサリを搭載すること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | 超音波診断装置 | ・プローブホルダ、ECGケーブルハンガを付属すること
| つづき | ・超音波検査が可能なゲル及びロールペーパーを消耗品（3ヶ
月分）として含めること
・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
＜技術仕様事項等＞
・プローブ：コンベックス、リニア、セクタを搭載
・有効視野幅：38mm程度
・コンベックスプローブ表示周波数範囲：2～5MHzを含む
・リニアプローブ表示周波数範囲：3～11MHzを含む
・セクタプローブ（心臓用）実効周波数範囲：2～4MHzを含む
・検査モード：B、M、Color、Power、SCF、PWD、CWDを備える
・モニタ：15インチ（LEDモニタ）
・電源：AC100～240V,50/60Hz
・寸法：(W)369mm×(H)90mm×(D)452mm程度
・重量：7.9kg程度（バッテリー含む）
|  | 参考銘柄 型番：SONIMAGE HS2 | コニカミノルタジャパン | 1
【構成】
1) 本体 SONIMAGE HS2（1台/セット）
2) LINEAR PROBE L11-3（1個/セット）
3) CONVEX PROBE C5-2（1個/セット）
4) SECTOR PROBE S4-2（1個/セット）
5) THREE-PORT PROBE UNIT（1個/セット）
6) POWER EXTENSION UNIT2（1個/セット）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
13 | 超音波診断装置 | 7) POLE CART2（1個/セット）
| つづき | 8) KEYBOARD KIT（1個/セット）
9) CABLE HANGER（1個/セット）
10) CW KIT（1個/セット）
11) REFERENCE SIGNAL UNIT（1個/セット）
12) AUTO IMT LICENSE（1個/セット）
13) NEEDLE VISUALIZE LICENSE（1個/セット）
14) ANTI-VIRUS LICENSE（1個/セット）
15) DICOM STORAGE LICENSE（1個/セット）
16) HS2 V2.10 HG PACKAGE LICENSE（1個/セット）
17) 250V Power Cable TYPEC（1個/セット）
18) Plug Adapter TYPEC→SE（1個/セット）
19) Video Printer(Sony UP-X898MD)（1個/セット）
20) CCORD CONNECTION 1-824-211-41（1個/セット）
【消耗品】
|  | 1) Paper(UPP-110S, 10本/box) | コニカミノルタジャパン | 1
|  | 2) 超音波GEL(AQUASONIC, 250ml*12本/Box) | コニカミノルタジャパン | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
|  | 特別付属品：取扱説明書 英語→ロシア語翻訳料 | コニカミノルタジャパン | 1
14 | 心電計 | （仕様）用途：院内及び医療コンテナ車内での心電図検査
| Electrocardiograph | ＜機能・条件事項等＞
・移動式であること
・バッテリー駆動時間は180分以上であること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | 心電計 | ・DICOM及びPDFデータとしてSD/USBに記録可能
| つづき | ・ISO13485の認証を取得していること
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
・心電図検査が可能な胸部電極及びクリップ電極（リユーザブ
ルタイプ）を予備として1セット分（胸部電極：大人用（6個）
／小児用（6個）、クリップ電極：大人用（4個）／小児用
（4個））も含めること。
・心電図検査の消耗品として、ディスポーザルタイプの電極
（大人用、小児用）および電極クリームを各3ヶ月分含める
こと。
・心電図検査に必要な患者（ECG）ケーブルを予備として1セッ
トを含めること。
・計測した心電図の記録が可能な消耗品（記録用紙 3ヶ月分）
を含めること。
・誘導ケーブル等の規格はIEC規格とすること。
＜技術仕様事項等＞
・入力部：入力方式 デジタル
標準12誘導
デフィブリレータ保護
周波数特性 0.05～150Hz（–3dB以上）を含む
・処理部：低周波特性（時定数）3.2s以上
感度 5/10/20mm/mV を含む
外部入力 2ch以上(10mm/0.5V)
外部出力 1ch以上(0.5V/1mV)
・表示部：8インチ TFTカラー液晶
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | 心電計 | ・記録部：サーマルヘッド方式
| つづき | 記録チャネル 3,3+リズム,6,12 を含む
記録速度 5,10,12.5,25,50mm/s を含む
記録紙 幅210mm、30m または同程度
・自立用スタンド：4輪ストッパー付カート、890mm程度
患者コードハンガ、バッテリが付属
・電源：AC100～240V,50/60Hz
・外形寸法：幅255×高さ140×奥行420mm程度
・重量：約4.7kg程度
|  | 参考銘柄 型番：ECG-3350K | 日本光電工業 | 1
【構成】
1) 本体 Electrocardiograph,210mm, A4 paper
ECG-3350K（1台/セット）
2) Rechargeable battery, NKB-301V（1個/セット）
3) Cart, 890mm high KD-107E（1台/セット）
4) Patient cable hanger KH-200D（1個/セット）
5) SD memory card (2 GB) QM-002D（1個/セット）
6) Power code L936（1個/セット）
7) Synthesized 18-lead program QP-230EK（1個/セット）
【消耗品等】
|  | 1) Chest electrode, 3 pcs/set, adult, 3 mm dia tip H041A | 日本光電工業 | 2
|  | 2) Chest electrode, 6 pcs/set, child, 3 mm dia tip, | 日本光電工業 | 1
6 colors H042E
|  | 3) Clip-on limb electrode, adult, 4 pcs/set, for 3 mm | 日本光電工業 | 1
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材 ロット1
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
14 | 心電計 | dia tip H068A
| つづき | 4) Clip-on limb electrode, child, 4 pcs/set, for 3 mm | 日本光電工業 | 1
dia tip H068D
|  | 5) Patient cable, IEC, 3 mm dia, BJ-901D | 日本光電工業 | 1
|  | 6) Disposable Electrode, NC-032Y, 100 pcs/pack x 5 packs, | 日本光電工業 | 4
20x22.5 mm, Adult G270A
|  | 7) Adapter for Disposable Electrode, 6 COLORS, 10PCS/SET | 日本光電工業 | 2
CLIP TYPE Y086
|  | 8) ECG paste, 100g tubex2/box, CARDIOCREAM, Z-101BC | 日本光電工業 | 1
|  | 9) 記録紙, 10 pcs/set, 210mmx30m FQW210-3-140 | 日本光電工業 | 1
【予備品】
|  | 1) Chest electrode, 3 pcs/set, adult, 3 mm dia tip H041A | 日本光電工業 | 2
|  | 2) Chest electrode, 6 pcs/set, child, 3 mm dia tip, | 日本光電工業 | 1
6 colors H042E
|  | 3) Clip-on limb electrode, adult, 4 pcs/set, for 3 mm | 日本光電工業 | 1
dia tip H068A
|  | 4) Clip-on limb electrode, child, 4 pcs/set, for 3 mm | 日本光電工業 | 1
dia tip H068D
|  | 5) Patient cable, IEC, 3 mm dia, BJ-901D | 日本光電工業 | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）