## 原稿用（連続1ページ）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.機材番号1.医療コンテナ車の内部の供給電源仕様については、
単相（AC220～230V 50Hz）、F型（SE型）電源ソケット形状で
あること。
なお、装備する発電機の出力は上記単相と同時に三相
（AC380V 50Hz 3P4W） にも対応すること。
3.仕様欄において「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として±10％以内の範囲を認める。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.用途に応じた機材の正常な動作、運用を満足する適切な機器
構成オプション、周辺機器、付属品、および設置に必要な資
機材等（設置資材、電源ケーブル等）は、仕様欄に記載がな
くとも当該機材に含めること。
6.各機材とも取扱説明書は下記のとおり納品すること。
機材番号1-1～1-4の機材の取扱説明書については、使用者お
よび維持管理者向けのメンテンスの内容が含まれていること。
・英語およびロシア語の冊子または印刷物（ファイル綴じ）
を各1部/台、機材に同梱すること。
・英語およびロシア語のPDFファイルを格納したCD-Rを
1部/台、機材に同梱すること。
・英語およびロシア語のPDFファイルを各1部、船積みまでに
発注者にメールにて提出すること。
※構成品、付属品のうち取扱説明書があるものはすべて上記
を適用する。
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 7.機材番号1.医療コンテナ車として、相手国の医療機器登録・
| つづき | 品質管理センターに下記①～④の書類を提出する必要がある
ため、受注者は各機材の下記①、②、④について船積みまで
に発注者に提出すること。また③は発注者手配であるが、発
注者の資料提出要請等に応じて側面支援を行うこと。
①品質管理証明書：ISO9001:2000、ISO13485:2003の要件に
準拠した製品であることが確認できる証明書
②原産地証明書：製造国が確認できる証明書
③無償供与証明書：機材が無償であることが確認できる証明
書（発注者手配）
④取扱説明書：ロシア語で操作方法及び技術要件がわかる説
明書
ただし、①品質管理証明書については、メーカーが
ISO9001:2000、ISO13485:2003を未取得または提示が極めて
困難である場合に限り、メーカーまたは受注者が発行する品
質を保証する書類を、この品質管理証明書の代用とすること
を認める。
また④取扱説明書に下記の書類を添えて提出すること。
(1)走行距離100kmあたりのディーゼル消費率
(2)推奨されるエンジンオイル交換スケジュールとオイルの
種類
(3)推奨されるトランスミッションオイル交換頻度
8.受注者は、契約締結日から1か月以内に内訳明細書（機材仕
様の記載を含む調達対象機材リスト）の英語版を発注者に提
出すること。
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 9.各機材とも現地（やむを得ない場合は近隣国）にアフター
| つづき | サービスの拠点があり、導入後のアフターサービスが実施
されるとともに、消耗品、スペアパーツ等の購入が可能で
あること。
10.各機材について、下記に記載する企業の会社名、所在国、
住所、担当者名、連絡先、メーカーと関係を記した書面を
契約締結日から1か月以内に発注者に提出すること。
なお、下記の対応を行う企業は、メーカーが指定する企業
であり、メーカーと契約を締結している正規代理店、また
はこれらの業務を実施するにあたり十分な能力を備える実
施経験豊富な企業でなくてはならない。
(1)技師派遣条件書に記載の業務を実施する企業（技師派遣
対象機材）
(2)メーカー保証対応、故障・修理対応等のアフターサービ
スを実施する企業
(3)導入後スペアパーツ、消耗品等を供給（販売）する企業
11.機材番号1.医療コンテナ車全体として、技師派遣条件書に
記載の技師派遣を要する。
12.各機材とも、当該国および自走にて経由する各国の交通、
排ガス、その他の規制、法令等に適合すること。
13.各機材の輸送、現地での試運転、検査等に際し、当該国お
よび輸送での経由国、設置場所の法令・規格・基準等諸
規定を遵守し行うこと。
14.機材番号1-2.発電機および1-3.40フィート用コンテナシャ
ーシの型番について、契約時には機材仕様明細書に記載し、
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | カタログ等の仕様が確認できる資料を発注者に提出するこ
| つづき | と。契約時に未確定の場合は、型番が決定次第発注者に報
告し、上記資料を提出するとともに、機材仕様明細書の変
更を申し出ること。
1 | 医療コンテナ車 | ※ここでは医療コンテナ車全体に関する仕様を記載する。医療
| Medical container vehicle | コンテナ車を構成する主要機材の仕様、型番等については、
下記1-1～1-7に示す。
（仕様）用途：下記の画像検査機材を搭載し、巡回診療を実施
するシステムとして運用する
1.移動型デジタルX線撮影装置
2.超音波診断装置
3.心電計
・心疾患患者に対応可能な放射線を含む様々な画像検査が可能
な機能および仕様であること（下記各構成品も同様）
・通関場所として想定しているトルクメンバシ港に到着する前
に、医療コンテナ、シャーシ、トレーラーヘッドを技師派遣
業務の一環として組み上げ一体化すること
・塗装色および外装デザインについては、医療コンテナ、シャ
ーシ、トレーラーヘッドとも別途発注者が指定するとおりと
すること
受注者は、塗装色および外装デザインの指定方法および指定
時期について契約後速やかに発注者に連絡すること
・医療コンテナ車が仕向地に到着後、クリーニングを実施し、
医療コンテナ、シャーシ、トレーラーヘッドとも輸送時にお
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 医療コンテナ車 | けるキズ、塗装の剥がれ、その他の瑕疵等がないか確認し、
| つづき | それらが見つかった場合は、納品前に受注者の費用負担にて
修復を行うこと
・メーカーがISO9001の認証を取得していること
|  | 銘柄指定 医療コンテナシステム | Sansei | 1
別添「1.医療コンテナシステム仕様書（案）」
に示す特注品
構成は以下1-1～1-7のとおり
1-1 | ISO 40フィート ハイキューブドライコンテナ | （仕様）用途：上記医療コンテナ車を構成するコンテナ本体で、
| ISO 40ft High Cube Dry Container | 医療機器および発電機を搭載し、放射線を含む
画像検査等を実施する
・国際規格に準じた仕様のコンテナを使用すること
1)ISO規格
2)40フィートハイキューブドライコンテナ
（外形寸法：L12,192×H2,896×W2,438mm）
3)CSC認証 等
・防錆処理済みの新品コンテナを使用すること
・空調、室内照明、検査機器等の電源は、搭載した発電機およ
び外部電源で賄えること
・空調、室内照明、検査機器等を外部電源で賄う際は、単相お
よび三相での外部からの供給に対応すること
・鉛厚が1.0mmPb以上で、遮蔽計算によりX線検査が可能な放射
線防護がなされていること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | ISO 40フィート ハイキューブドライコンテナ | ・内部は仕切られた発電機室と各検査室で構成すること
| つづき | ・検査室内仕様：壁は厚さ10mmの抗菌強化ガラス、
壁・ドア・天井・床は防音、断熱および鉛に
よるX線防護仕様であること
・X線検査室には救急カートを装備すること
・各室天井にLED照明を装備すること
・吸排気設備を装備し、クリーンな空調環境の提供が可能であ
ること
・当該地の寒暖差に対応可能なエアコンを各室に装備すること
・患者およびコンテナ内に搭載する各機材の昇降に対応した耐
荷重500kg以上のリフトを装備すること
・医療従事者用階段/手すりを装備すること
・各室にF型（SE型）コンセントを装備すること
・トルクメニスタンで規制されている仕様で色は白が基調であ
ること
・X線検査室内は、船積み前に「一般社団法人日本画像医療シ
ステム工業会規格・X線診療室の管理区域漏洩線量測定マニ
ュアル」の最新版に準じたX線漏洩検査を、実際に搭載する
移動型デジタルX線撮影装置と同型または同等の機材を用い
て実施し、X線の漏洩が安全な範囲であることを証明する検
査証（英語版）を作成し、発注者に報告するとともに機材に
添付し、納品すること
・放射線を使用する検査室内は、トルクメニスタンの規定に沿
った放射線管理区域を示す標識および使用時の表示等が備え
られていること
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-1 | ISO 40フィート ハイキューブドライコンテナ | ・X線操作室には作り付けの机、棚を備え、超音波検査室と心
| つづき | 電図検査室には折り畳み机を備えること
・X線操作室、超音波検査室、心電図検査室には車輪付き丸椅子
を備えること
・搭載する医療機器、什器類等は、運用の際の移動時には壁ま
たは床に固定する装備と、振動等から保護する装備を有する
こと
|  | 銘柄指定 40FTコンテナ MC-Cube（本プロジェクト特注品） | Sansei | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
1-2 | 発電機 | （仕様）用途：上記医療コンテナ車を構成する発電機で、医療
| Generator | コンテナの内部に設置し、搭載機材への給電お
よび非常時にコンテナ外部への電源供給を行う
・ディーゼルエンジン発電機（空冷式）であること
・排気ガスサイレンサーを装備すること
・規格：VDE,IEC,BSに準拠していること
・出力：80KVA以上
・電圧・周波数：単相（220V 50Hz）、
三相（AC380V 50Hz 3P4W）
・燃料タンク容量：208リットル以上
・保護等級：IP23相当以上
|  | 参考銘柄 上記仕様を満たす車載可能な発電機 |  | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-3 | 40フィート用コンテナ シャーシ | （仕様）用途：上記医療コンテナ車を構成するシャーシで、各
| 40ft Container Chassis | 医療機材および発電機等を搭載した医療コンテ
ナの安定的な設置と移動を担う。
・機材番号1-4.トレーラーヘッドと適合すること
・シャーシタイプ：ISO規格40ftコンテナ輸送用シャーシ
・車軸数は2軸又は3軸であること
・エアサスペンション装備すること
・レベル調整脚(Landing Gear) 4本装備すること
・最大積載量：24,000kg以上
・車両重量：約3,500kg程度
・キングピンサイズ：2インチ
|  | 参考銘柄 上記仕様を満たす40フィート用コンテナシャーシ |  | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
1-4 | トレーラーヘッド | （仕様）用途：上記医療コンテナ車を構成するトレーラーヘッ
| Trailer Head | ドで、シャーシとともに医療コンテナを運搬・
移動するための牽引車両
・機材番号1-3.40フィート用コンテナシャーシと適合すること
・上記医療コンテナを牽引できる馬力を有すること
・トルクメニスタンで規制されている仕様で色は白が基調であ
ること
・エンジン出力：360馬力以上
・サスペンション：リヤエアサス
・エンジン方式：ディーゼル
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-4 | トレーラーヘッド | ・変速機：12速セミオートマチックトランスミッションまたは
| つづき | 同等品以上の性能を有すること
|  | 参考銘柄 TGS18.360 4x2 BL SAまたは同等品 | MAN | 1
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
1-5 | X線立位撮影台（スタンド） | （仕様）用途：医療コンテナに搭載・固定されるX線スタンドで、
| X-ray Standing Photographing Stand | デジタルX線検査を実施する際に使用する
・この機材は機材番号1.医療コンテナ車のメーカーが手配し、
1-1.ISO 40フィートハイキューブドライコンテナ内に据付固
定して納品すること
＜機能・条件事項等＞
・FPDが使用可能なこと
・受動部装置は固定式であること
・上下動ストロークが可能であること（手動式）
・設置は床面アンカー固定式、又は壁アンカー固定併用
・カセッテが縦と横方向でトレー内に収納可能なこと
＜技術仕様事項等＞
・カセッテサイズ：半切(14×17インチ）
・グリッド：40本/cm、10:1、150cm
・カセッテトレー引き出し：右引き出し/左引き出し（選択式）
・外形寸法：W577×H1,785×D412 mm程度
・本体重量：85kg程度
・付属品：壁と床の固定金具、ウエイトロック（1セット/台）
DR用カセッテトレーアタッチメント（1個/台）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-5 | X線立位撮影台（スタンド）
| つづき | 参考銘柄 モデル：PENCIL（静止型） | 大林製作所 | 1
カセッテトレー引出し方向：右
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
|  | 特別付属品：壁と床の固定金具、ウエイトロック | 大林製作所 | 1
|  | DR用カセッテトレーアタッチメント | 大林製作所 | 1
1-6 | 検査用ベッド | （仕様）用途：医療コンテナに搭載される検査用ベッドで、
| Examination Bed | エコー検査および心電図検査の際に使用する
・この機材は機材番号1.医療コンテナ車のメーカーが手配し、
1-1.ISO 40フィートハイキューブドライコンテナ内に据付固
定して納品すること
・アルコールや次亜塩素酸で清拭が可能なこと
・アジャスター付きであること
・耐荷重：250kg以上
・材質：マットカバー レザー
（耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃）
マット中身 ウレタン
脚部 スチール
・サイズ：幅600×長さ1,900×高さ600mm程度
・重量:20kg程度
|  | 参考銘柄 型番：7-9957-04 アズワン品番：TE-H6019PG | ナビス (アズワン) | 2
標準付属品：取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）
機材仕様明細書
トルクメニスタン国 心血管疾患診断能力開発プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1-7 | 救急カート | （仕様）用途：医療コンテナに搭載する救急カートで、X線検
| Emergency Cart | 査装置の備品等の保管用に利用する
・この機材は機材番号1.医療コンテナ車のメーカーが手配し、
1-1.ISO 40フィートハイキューブドライコンテナ内に据付固
定して納品すること
・移動可能なこと
・備品が収納可能な引出し等を備えること
・本体材質：スチール
・ハンドル材質：アルミニウム
・天板・補助天板・仕切板の材質：PVC
・引き出し段数：5段
・各引出し有効サイズ：367×323×99～288mm程度
・天板・補助天板サイズ：456×426mm程度
・耐荷重：30kg程度（引出し1段当たり）
・仕切板取付け可能数：5枚程度
・キャスターサイズ：φ100mm程度（4輪ストッパー付き）
・本体サイズ：585×460×955mm程度
・本体重量：43kg程度
・付属品：蘇生板（合板製）（1枚/台）
|  | 参考銘柄 型番：EC-R アズワン品番：0-4559-44 | ナビス (アズワン) | 1
標準付属品：蘇生板（合板製）（1枚/台）
取扱説明書（総則記載の形態・言語・部数）