## Sheet1
機材仕様明細書
ウクライナ国 メンタルヘルス・がん治療向け機材(CT)
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を
中心値として、±10％以内の範囲を認める。
3.電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC230V、50Hz、
または三相AC400V 50Hzであること。但し、各機材の仕様欄に
電源仕様の記載がある場合にはそれに従うこと。
4.単相の電源プラグはF型(SE型)であること。納入する機材の
電源ケーブルをF型(SE型)とすることが不可の場合のみF型
(SE型)への変換プラグの納品を認める。
5.三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ケーブルの
先端は端子加工処理または適切な保護処理を施すこと。
6.電源プラグおよび電源ケーブルの定格電圧、電流等の仕様に
ついては、当該国の電源仕様および当該機材の消費電力容量
に対応すること。
7.電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にか
かわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機
材（電源ケーブル、変換プラグ、電圧変換器など）を、当該
機材に含めること。
8.メーカー設定の標準付属品ならびに機材を設置・正常に運用
するために必要な資機材（据え付け部材、電源ケーブル、ト
ランスなど）は、仕様欄に記載がなくとも当該機材に含める
こと。
9.消耗品、予備品、スペアパーツ等について、仕様欄の記載の
有無にかかわらず、1年間機材を正常に作動させるために必要
と想定される内容、量、品質に相当するものをすべて含める
こと。
10.各機材とも取扱説明書に使用者向けのメンテナンスの内容を
含むこと。取扱説明書の言語はウクライナ語が望ましいが、
ない場合にはロシア語とすること。ロシア語もない場合には
英語での納品を認める。取扱説明書は冊子または印刷物（フ
ァイル綴じ）と、そのPDFファイルを格納したCD-R各1部/台
を機材に同梱すること。構成品、付属品のうち取扱説明書が
あるものはすべて上記を適用する。
11.受注者は、求めに応じて速やかに英文仕様書、および英文機
材リストを作成し、発注者に提出すること。
12.受注者は、工場出荷前検査を実施すること。メーカー工場に
て実施する検査は、受注者が立ち会うことを基本とするが、
オンラインでの検査も認める。受注者は工場出荷前検査後に
速やかにその結果を発注者に報告すること。
オンラインで検査を実施する場合、やむを得ず梱包後検査と
なる構成機材については、梱包前にメーカー側で写真撮影し
たもので検査を実施することを認める。ただし、各構成機材
の銘板に記載された型番（品番）、シリアル番号がわかるよ
うに撮影し、オンライン検査時に梱包後の箱のシリアル番号
表記と一致していることを確認するなど、梱包前後で同一の
ものであることを証明できるようにしておくこと。
また、全構成機材の型番（品番）、シリアル番号、状態、員
数を記録したチェックリストを提出すること。
他方、各構成機材の外観や員数の確認だけでなく、起動検査
や負荷試験検査等の動作試験を実施し、問題がなかったこと
を記録した検査成績書に相当する書類を提出すること。動作
試験への受注者の立ち合いがオンラインでも困難である場合
は、立ち会いなくメーカー主体で実施することを認める。
13.受注者は、納入先病院において発注者が実施する立会検査に、
現地にてまたはオンラインにて立ち会うこと。
14.納入機材は、CEマーキングとISO13485の認証を取得している
こと。また、ウクライナ国で機材を使用するにあたり、ウクラ
イナ認証登録（DoC）が必要とされている場合は、出荷時まで
に登録を完了すること。
15.本件機材は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
16.機材のメーカーは、ウクライナ国または近隣国に消耗品・ス
ペアパーツ供給を含む、不具合発生時のアフターセールスサー
ビスが対応が可能な本店、支店または代理店を有すること。
1 | CTシミュレーター | 【用途】
| CT Simulator | がん治療における放射線治療計画の立案のため、正確な腫瘍
の位置の把握と治療用放射線の照射設計のために使用する。
また医療従事者や医学生の教育にも使用する。
【基本機器構成】以下の構成を全て含むこと。
・ガントリー
・患者用寝台
・コンソール（ワークステーション）
・電源配分装置
・装置間接続ケーブル
・患者との通信用インターホン
・DICOMセット
・スキンマーキングツール
・取扱説明書（内容は総則10.に記載のとおり）
【技術仕様事項】以下の仕様を全て満たすこと。
・ガントリー
開口径：直径850mm以上
回転方式：360°回転
チルト機能：±25°以上
有効視野（FOV)：600mm以上
取り外し可能液晶タブレット若しくは操作コンソール
クローンモニターを含む。
・治療計画用寝台
タイプ：フラットトップ・カーボンファイバー製
スキャン範囲：2,000mm以上
最大荷重：300kg以上
天板水平移動速度：1-100mm/秒以上の範囲
天板昇降範囲：460-885mm以上の範囲
天板位置再現性：±0.25mm以下
・コンソール（ワークステーション）
モニター：19インチ以上、カラー
付属品：少なくともキーボードおよびマウスを含む。
・X線発生装置
X線管電圧：80－135kV以上の範囲
X線管電流：600mA以上
X線管熱容量：7.0MHU以上
検出器：64列以上とし、散乱線除去・補正技術等の画像再
構成技術を有すること。
スライス厚：0.6 mm以下
出力：72kW以上
X線アナライザーを含む。
・スキャンシステム
ダイナミックスキャン等の時間経過に伴う変化を撮影する
システムを有すること。
ボリュームスキャン等の広範囲を高精度で一度に撮影する
システムを有すること。
・ボリュームビューア
AI技術を採用したMIP（多断面再構成）、VR（Volume
Rendering）、MPR機能を有すること。
・低線量撮影システム
Bowtie Filterまたは被曝線量の抑制機能を含むフィルタを
搭載していること。
・画像再構成時間
最大50画像／秒以上
・DICOM対応機能
DICOM ストレージSCP
DICOM MWM
DICOM MPPS
DICOM Q/R SCP
DICOM Q/R SCU
DICOM RDSR
|  | 参考銘柄 SOMATOM go.Open Pro | シーメンスヘルスケア | 1
＜構成＞
1) SOMATOM go.Open Pro, Model: syngo CT VA40（1台）
2) 307 kg Patient Table RT（1台）
3) DICOMセット: DICOM Storage, DICOM Get Worklist,
DICOM RDSR, DICOM CS（1セット）