## Sheet1
機材仕様明細書
ニカラグア国水銀分析能力強化プロジェクト向け機材
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | 1.中古品は認めない。
| General | 2.電源仕様について
・単相電源の機材は、AC220V 60Hzであること。
・単相の電源プラグは、NEMA 6-20P（接地付）型であること。
納入する機材の電源プラグを上記とすることが不可の場合
のみ、このタイプへの変換プラグの使用を可とする。
・電源プラグの上記形状への変更加工または変換プラグの準
備を工場出荷前に対応することが困難である場合は、技師
派遣業務にてこれを実施することを認める。
（注）上記電源、プラグ形状の仕様は、本件機材の設置場所
が特別な電源環境であることによる。
3.仕様欄に記載がなくとも、各機材の用途に応じた機材の正常
な動作、運用を満足する適切な機器構成オプション、周辺機
器、付属品、および設置に必要な資機材等（設置資材、電源
ケーブル、プラグ、端子、バッテリーなど）を含めること。
4.メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
5.機材のメーカー保証期間は、国内渡し日起算2年以上であるこ
と。少なくとも保証期間内にユーザーの通常の使用において
発生したユーザーの責によるものではない故障等の不具合に
対し、無償にて新品と交換または修理が実施されること。
6.全機材とも、現地または近隣国に代理店等アフターサービス
の拠点となる業者があり、その業者によりメーカー規定の製
品保証対応、導入後の故障対応等のアフターサービスが実施
されること。またその業者から対象機材の消耗品、スペアパ
ーツ等の永続的な購入が可能であること。
7.本件は、技師派遣条件書に記載の技師派遣を要する。
8.各機材の輸送、現地での動作試験検査等は、関係する法令・
規格・基準・設置場所における諸規定を遵守し行うこと。
1 | 加熱気化水銀測定装置 | （仕様）用途：試料の水銀分析
Heated vaporized mercury measuring device
|  | 銘柄指定 型番：MA-3 Solo | 日本インスツルメンツ | 1
＜構成＞
(1)本体 MA-3 Solo（1台/台）
(2)データ･制御処理ソフト MA-3 Solo Win
（Windows用・英語版・CD-ROM 1個/台）
＜標準付属品＞
(3)本体用電源コード（1本/台）
(4)本体用USBケーブル（1本/台）
(5)専用セラミックボート（10個/台）
※容量1.5mL 試料ボート（大）
(6)ボート台（計量用）（3個/台）
(7)ボートトング（1個/台）
(8)L-システイン（1個/台）
(9)Oリング（1個/台）
(10)フィルターユニット（1個/台）
(11)六角レンチ（1個/台）
(12)プラスドライバー（1個/台）
(13)投入口グリス（1個/台）
(14)タイゴンチューブ（洗浄用）（1個/台）
(15)取扱説明書（英語および日本語 各1部/台）
＜特別付属品＞
|  | (16)水銀捕集管測定キット | 日本インスツルメンツ | 2
（水銀捕集管(65mm)×5本＋測定用ホルダー×5個のセット)
|  | (17)標準ガス注入ユニット | 日本インスツルメンツ | 1
＜消耗品＞
|  | (18)試料加熱管（Normal）Oリング付 | 日本インスツルメンツ | 1
|  | (19)水銀捕集管 H-65 | 日本インスツルメンツ | 1
|  | (20)配管用ジョインセット | 日本インスツルメンツ | 1
|  | (21)試料ボート（大） 10個入り | 日本インスツルメンツ | 5