## Sheet1
機材仕様明細書
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値
を中心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz
であること。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様
の記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる
資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、
当該機材に含めること。
単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Fﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、
変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
7． 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な
資機材（分配管から測定機へのテフロン管、校正作業に必要な
テフロン管、19インチラックへの取り付けに必要な部材、
デジタルデータ出力ケーブル（一方の端子形状は、測定機の
出力端子に合わせること。反対側の端子形状は、落札後、
AQCCおよびDOE-TPDと相談して決めること）など）は、
仕様欄に記載がなくとも当該機材に含めること。
8. 全機材は同一メーカー製品であること。
9. 操作画面が英語、或いは、英語に設定できること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のNO、NO2、NOxの濃度を連続測定する。
| Ambient NOx Monitor | 計測成分：NO、NO2、NOx
測定原理/ﾀｲﾌﾟ：化学発光法/補助ｶﾞｽ不要、ﾃﾞｰﾀ回収可能
測定ﾚﾝｼﾞ：0-2.0 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：1 ppb以下
応答速度：120 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.O ppb/日以内、±4.0 ppb/週以内
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：±4.0 ％/週以内
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの±1.0 ％以内
試料採取流量：0.8 L/min程度
入出力：RS-232C
認証：TUV(EC)、US EPA、EN-14211、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
消耗品: 3年分／機種台数分
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 APNA-370 | 堀場製作所
|  | APNA-370 |  | 6
標準付属品：
英文取扱説明書(1式／台)
英文成績試験証明書(1部／台)
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
| つづき | 消耗品：
|  | 3年間消耗品 |  | 6
[構成]
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ PA-10L φ54x0.5t(24PCS/SET)
3200043947 (3個／台）
Oﾘﾝｸﾞ JISB2401 G70 FKMﾃﾌﾛﾝｺｰﾄ 3200043785 (2個／台）
ﾌｨﾙﾀﾊﾟｯｷﾝ FKM 3200044273 (2個／台）
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｸﾐ GS, GDｼﾘｰｽﾞ用EPDM 3200602390 (4個／台）
DOﾕﾆｯﾄ ｵｿﾞﾝ分解器用 3200043513 (2個／台）
UVﾗﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ ｵｿﾞﾈｰﾀﾕﾆｯﾄ 3014038054 (2個／台）
UVﾗｲﾅ 263x145x0.8t (PTFE) 3200044415 (2個／台）
除湿ﾕﾆｯﾄ APNA-370用 3200044461 (2個／台）
触媒管 NOXｺﾝﾊﾞｰﾀ用3014056464 (2個／台）
ｴｱﾌｨﾙﾀ 0.3ﾐｸﾛﾝ 3200044257 (2個／台）
ｽｸﾗﾊﾞ BAA-050 3014061530 (2個／台）
ｼﾘｶｹﾞﾙ 500g入 ﾄﾞﾗｲﾔｰﾝ 3200044017 (2個／台）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ GD-6EH-23A(230V仕様)
3200597543 (1個／台）
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のSO2の濃度を連続測定する。
| Ambient SO2 Monitor | 計測成分：SO2
測定原理/ﾀｲﾌﾟ：紫外線蛍光法/ﾃﾞｰﾀ回収可能
測定ﾚﾝｼﾞ：0-0.5 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.5 ppb以下
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | 応答速度：180 s以下
| つづき | ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.O ppb/日以内、±2.0 ppb/週以内
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.O %/日以内、±4.0 %/週以内
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの± 1.0 ％以内
試料採取流量：0.7 L/min程度
入出力：RS-232C
認証：TUV(EC)、US EPA、EN-14212、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
消耗品: 3年分／機種台数分
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 APSA-370 | 堀場製作所
|  | APSA-370 |  | 6
標準付属品：
英文取扱説明書(1式／台)
英文成績試験証明書(1部／台)
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
消耗品：
|  | 3年間消耗品 |  | 6
[構成]
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ PA-10L φ54x0.5t(24PCS/SET)
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | 3200043947 (3個／台）
| つづき | Oﾘﾝｸﾞ JISB2401 G50 3014059499 (2個／台）
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ組 GS, GDｼﾘｰｽﾞ用EPDM 3200044033 (4個／台）
ｴｱﾌｨﾙﾀ 0.3ﾐｸﾛﾝ 3200044257 (2個／台）
ｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ L4646 3200043674 (2個／台）
HCｶｯﾀｰ組 APSA用 3014059458 (2個／台）
ｽｸﾗﾊﾞｸﾐ ESU-050A 3200092415 (2個／台）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ GD-6EH(220/230V仕様)
3014059491 (1個／台）
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のCOの濃度を連続測定する。
| Ambient CO Monitor | 計測成分：CO
測定原理/ﾀｲﾌﾟ：非分散赤外線吸収法/ﾃﾞｰﾀ回収可能
測定ﾚﾝｼﾞ：0-100 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.05 ppm以下
応答速度：60 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±0.1 ppm/日以内、±0.2 ppm/週以内
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.O %/日以内、±3.0 %/週以内
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの± 1.0 ％以内
試料採取流量：1.5 L/min程度
入出力：RS-232C
認証：TUV(EC)、US EPA、EN-14626、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
| つづき | 消耗品: 3年分／機種台数分
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 APMA-370 | 堀場製作所
|  | APMA-370 |  | 6
標準付属品：
英文取扱説明書(1式／台)
英文成績試験証明書(1部／台)
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
消耗品：
|  | 3年間消耗品 |  | 6
[構成]
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ PA-10L φ54x0.5t(24PCS/SET)
3200043947 (3個／台）
Oﾘﾝｸﾞ JISB2401 G70 FKMﾃﾌﾛﾝｺｰﾄ 3200043785 (3個／台）
ﾌｨﾙﾀﾊﾟｯｷﾝ FKM 3200044273 (2個／台）
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ組 GS, GDｼﾘｰｽﾞ用EPDM 3200044033 (4個／台）
触媒管組 HP-10D2 3014059457 (2個／台）
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ DFU9900-05-BK 3200043957 (2個／台）
ｽｸﾗﾊﾞ BAA-050 3014061530 (1個／台）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ GD-6EH-220/230(230V仕様)
3014059491 (1個／台）
電磁弁ﾕﾆｯﾄ WTB-3K-NIF-3 3014034340 (1個／台）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のO3の濃度を連続測定する。
| Ambient O3 Monitor | 計測成分：ｵｿﾞﾝ（O3）
測定原理/ﾀｲﾌﾟ：紫外線吸収法/流路変調方式
測定ﾚﾝｼﾞ：0-1.0 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.5 ppb以下
応答速度：120 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.0 ppb/日以内、±4.0 ppb/週以内
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.O %/日以内
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの± 1.0 ％以内
試料採取流量：0.7 L/min程度
入出力：RS-232C
認証：TUV(EC)、US EPA、EN-14625、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
消耗品: 3年分／機種台数分
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 APOA-370 | 堀場製作所
|  | APOA-370 |  | 3
標準付属品：
英文取扱説明書(1式／台)
英文成績試験証明書(1部／台)
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
| つづき | 消耗品：
|  | 3年間消耗品 |  | 3
[構成]
ﾌｨﾙﾀｴﾚﾒﾝﾄ PA-10L φ54x0.5t(24PCS/SET)
3200043947 (3個／台）
Oﾘﾝｸﾞ JISB2401 G50 3014059499 (2個／台）
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ組 GS, GDｼﾘｰｽﾞ用EPDM 3200044033 (4個／台）
DOﾊﾟｲﾌﾟ 3014061445 (2個／台）
UVﾗﾝﾌﾟ 3014036635 (2個／台）
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ GS-6EH-220(220V仕様) 3014059160 (1個／台）
電磁弁ﾕﾆｯﾄ WTB-3K-NIF-3 3014034340 (1個／台）
5 | 大気中PM10/PM2.5濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のPM10及びPM2.5の濃度を連続測定する。
| Ambient PM10/PM2.5 Monitor | 測定成分：PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP
測定原理：光散乱法（EN14907及びEN12341準拠）
測定ﾚﾝｼﾞ：0～1500μg/m3
測定ﾚﾝｼﾞ(粒子径）：0.18 - 18 µm
試料採取流量：5.0 L/min程度
表示：タッチパネル式(800x480 ﾋﾟｸｾﾙ以上)
入出力：Ethernet
認証：EN-12341、EN-14907、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）、
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 大気中PM10/PM2.5濃度測定装置 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
| つづき | 消耗品（校正に必要な消耗品を含む）：3年分／機種台数分
機材の校正に必要な機材：測定局に常設する機材は1式／台、
校正時のみ測定局へ持ち込む機材は合計2式
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 APDA-372 | 堀場製作所
|  | APDA-372 |  | 6
標準付属品：
英文取扱説明書(1式／台)
英文成績試験証明書(1部／台)
和文取扱説明書（1式／機種、PDF版）
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
特別付属品：
|  | PM測定装置用の校正用流量計 |  | 2
消耗品：
|  | 3年間消耗品 |  | 6
[構成]
Pump filter 1300065292 (2個／台）
APDA-372 pump group(2PCS) 1300010121 (1個／台）
O-Ring set 7 pieces 1000106822 (2個／台）
Zero Fileter 1300028719 (2個／台）

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)