## Sheet1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値
を中心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC220V、50Hz
であること。但し、各機材の仕様欄に、電源仕様
の記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無に
かかわらず、機材を正常に作動させるために必要とされる
資機材（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞなど）は、
当該機材に含めること。
単相の電源ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟは、Fﾀｲﾌﾟであること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、
変換ﾌﾟﾗｸﾞの使用を認める。
6. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該
機材の付属品として含めること。
7． 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な
資機材（分配管から測定機へのテフロン管、校正作業に必要な
テフロン管、19インチラックへの取り付けに必要な部材、
デジタルデータ出力ケーブル（一方の端子形状は、測定機の
出力端子に合わせること。反対側の端子形状は、落札後、
AQCCおよびDOE-TPDと相談して決めること）など）は、
仕様欄に記載がなくとも当該機材に含めること。
8. ｱｲﾃﾑ１，２，３，４は同一メーカー製品であること。
9. 操作画面が英語、或いは、英語に設定できること。
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のNO、NO2、NOxの濃度を連続測定する。
| Ambient NOx Monitor | 計測成分：NO、NO2、NOx
測定ﾚﾝｼﾞ：0-2.0 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：1 ppb以下
応答速度：120 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.0 ppb/日以下、±4.0 ppb/週以下
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：表示数値±4.0%/7日以下あるいは
0.5 ppbの内大きい方
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの±1.0 ％以内
試料採取流量：500～1000 cc/min程度
入出力：RS-232Cを含むこと
認証：US EPA、TUV(EN)、EN-14211
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
交換部品（予備品、消耗品等）: 3年分／機種
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 Serinus 40 | Ecotech
|  | Serinus 40 |  | 6
標準付属品：
外部ﾎﾟﾝﾌﾟ（1個／台）
USBﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ（1個／台）
英文成績試験証明書（1部／台）
特別付属品：
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | 英文取扱説明書(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書含む) |  | 6
| つづき | ｼﾘｱﾙｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
|  | USB取扱説明書（全機材、英語5冊分） |  | 2
|  | 標準工具 Air monitoring test equipment kit |  | 2
[構成］
|  | CASE EXPLORER, IP 67, ORANGE H070301 |  | 2
|  | FLUKE 179ESFP TRUE RMS DIGITAL E031081 |  | 2
|  | FLUKE TLK287 ELECTRONICS E031082 |  | 2
|  | DRUCK DPI705 DIGITAL PRESSURE E031080 |  | 2
|  | Digital Barometer ZZ-SC-8200-10 |  | 2
|  | DELTA HD2307.0 THERMOMETER E031078 |  | 2
|  | DELTA - OHM TP 49A PROBE E031079 |  | 2
|  | DRYCAL BIOS DEFENDER 520-M E031119 |  | 2
|  | DRYCAL BIOS DEFENDER 520-H E031077 |  | 2
|  | EXTRCTION TOOL, MICROFIT T030001 |  | 2
|  | TOOL, EXTRACTION ORIFICE H010046 |  | 2
|  | JIG, LEAKCHCKING H050069 |  | 2
|  | COMPUTER AND CABLES Z-004O |  | 2
|  | Hex key, asortment of tubing and fittings Z-004O |  | 2
消耗品：
|  | FILTER PAPER TEFLON 47MM F010006-01 |  | 18
|  | NOX CONVERTER ASSY SPARE PART H011105-40 |  | 6
|  | ORIFICE W/O−RING GROOVE, 4Ml H010043-02 |  | 12
|  | ORIFICE W/O−RING GROOVE, 8ML H010043-06 |  | 12
|  | ANNUAL MAINTENANCE KIT, FOR POST E020203-01 |  | 12
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | PUMP KIT TO SUIT 607 / 617 P031001 |  | 12
| つづき | 予備品：
|  | Pressure Gauge, Serinus PCA C010004 |  | 2
|  | DISPLAY, LCD, 240x128 D010001 |  | 2
|  | CABLE, PMT, POWER SUPPLY C020050-01 |  | 2
|  | Heater/thermocouple assembly converter C020072 |  | 2
|  | Heater and thermistor assembly C020073 |  | 2
|  | Cooler thermistor assy (includes H011211-03 and |  | 2
H011211-04) C020088
|  | Test Lamp Nox. Used as a diagnostic tool to assess the |  | 2
functionality of the PMT E020103
|  | Spare PCA controller Serinus programmed Rev J boards |  | 2
(Firmware V3.XX) and above E020230-01
|  | Tubing upgrade kit, Serinus 40 (to replace old Ecotech |  | 2
tygon tubing with T010026-01) E020243
|  | Filter, sintered F010004 |  | 2
|  | Fitting, Kynar, elbow 1/8NPT - 1/8 barb F030005 |  | 2
|  | Fitting, MALE CONNECTOR, PVDF F030006-01 |  | 2
|  | Fitting kynar union tee 1/8 barb PVDF F030007-01 |  | 2
|  | Fitting, elbow, barb union Kynar F030009-01 |  | 2
|  | Fitting Kynar Bulkhead 1/4" T F030023 |  | 2
|  | Male elbow, Tapered Threads, 1/8T-1/8NPT, SS F030025 |  | 2
|  | Insulating washer, nylon, heat sink assembly F050040 |  | 2
|  | Washer Neoprene-Spacer Heat Shield F050041 |  | 2
|  | Barb adaptor, 1/4" fitting to 1/8" H010007 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | Adaptor, 1/4" tube to 1/8" barb H010008 |  | 2
| つづき | Valve manifold assy H010013-01 |  | 2
|  | Sample Filter ASSY, HACE SEAL, H010160 |  | 2
|  | Plug test lamp H010026 |  | 2
|  | Gasket Pressure Sensor H010037 |  | 2
|  | Spring Compression SS H010040 |  | 2
|  | Valve assy, 3 way 12VDC H010042 |  | 2
|  | Orifice 3 mil H010043-01 |  | 2
|  | Orifice, 4 mil H010043-02 |  | 2
|  | Orifice 8 mil (2 required) H010043-06 |  | 2
|  | Extraction tool orifice and filter H010046 |  | 2
|  | Front panel assy, backlit version H010130 |  | 2
|  | Nox converter assembly, NO2 to NO converter H011105-40 |  | 2
|  | Dryer assembly, Permapure H011106 |  | 2
|  | Ozone Generator Assembly (tested) H011107 |  | 2
|  | Tube/Spring assembly, O3 Generator, |  | 2
new version H011120-01
|  | Retrofit/refurbishment Kit, Ozone generator H011134 |  | 2
|  | Photomultiplier tube H011203 |  | 2
|  | Filter, optical, reaction cell H011205 |  | 2
|  | Cooler, thermoelectric kit H011211-03 |  | 2
|  | Thermistor assembly kit H011211-04 |  | 2
|  | Auxillary valve manifold standard H011300 |  | 2
|  | USB memory stick H030021 |  | 2
|  | Check valve 1/8" barb, PVDF H030140 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
1 | 大気中窒素酸化物(NOx) 濃度測定装置 | Power supply - must be used with E020230-01 PCA |  | 2
| つづき | controller board P010013
|  | External Pump Repair Kit (suit 607 pump) P031001 |  | 2
|  | Tubing flexible silicone with PVDF Lined 1/4 x 1/8, |  | 2
25ft length T010026-01
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のSO2の濃度を連続測定する。
| Ambient SO2 Monitor | 計測成分：SO2
測定ﾚﾝｼﾞ：0-0.5 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.5 ppb以下
応答速度：180 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：±2.0 ppb/日以下、±2.0 ppb/週以下
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：表示数値±4.0 %/7日以下
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの1.0 ％以下
試料採取流量：725 cc/min程度
入出力：RS-232Cを含むこと
認証：US EPA、TUV(EN)、EN-14212
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
交換部品（予備品、消耗品等）: 3年分／機種
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 Serinus 50 | Ecotech
|  | Serinus 50 |  | 6
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | 標準付属品：
| つづき | USBﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ（1個／台）
英文成績試験証明書（1部／台）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書含む) |  | 6
|  | ｼﾘｱﾙｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
消耗品：
|  | FILTER PAPER TEFLON 47MM F010006-01 |  | 18
|  | CHARCOAL ACTIVATED, 1KG BOTTLE ECO-1035 |  | 6
|  | LAMP ASSY, UV, SO2, C020076 |  | 18
|  | ORIFICE W/O−RING GROOVE, 12ML H010043-11 |  | 18
|  | ORIFICE W/O−RING GROOVE, 20ML H010043-19 |  | 18
|  | ANNUAL MAINTENANCE KIT, E020204 |  | 18
|  | Internal Pump Repair Kit (To Suit KNF Pump) P031005 |  | 6
予備品：
|  | PCA, Backpanel, gas analyser without network port |  | 2
C010002-01
|  | PCA, Backpanel, gas analyser with network port |  | 2
C010002-01
|  | Pressure Gauge, Serinus PCA C010004 |  | 2
|  | PCA, Pressure differential C010005 |  | 2
|  | PCA Lamp driver gas anayser C010006 -01 |  | 2
|  | PCA, reference detector C010008 |  | 2
|  | DISPLY, LCD, 240×128 D010001 |  | 2
|  | Heater and thermistor assembly dual heater |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | (reaction cell) C020074
| つづき | Lamp Assembly, UV C020076 |  | 2
|  | Spare PCA controller Serinus programmed Rev J boards |  | 2
(Firmware V3.XX) and above E020230-01
|  | Tubing upgrade kit, Serinus 50 (to replace old Ecotech |  | 2
tygon tubing with T010026-01) E020245
|  | Charcoal Activated 1kg bottle ECO-1035 |  | 2
|  | FILTER FELT Dia 2.00" x 3/8" Thk F010010 |  | 2
|  | Fitting, Kynar, elbow 1/8NPT - 1/8 barb F030005 |  | 2
|  | Fitting Kynar Bulkhead 1/4" T F030023 |  | 2
|  | Barb adaptor, 1/4" fitting to 1/8" H010007 |  | 2
|  | Valve manifold assy H010013-01 |  | 2
|  | Sample Filter ASSY, FACE SEAL, H010160 |  | 2
|  | Internal pump assembly, spare H010027 |  | 2
|  | Gasket Pressure Sensor H010037 |  | 2
|  | Scrubber assembly, charcoal for zero air H010038 |  | 2
|  | ORIFICE 12 MIL H010043-11 |  | 2
|  | Orifice, 14 mil H010043-13 |  | 2
|  | Orifice, W/O-RING GROOVE, 20 mil H010043-19 |  | 2
|  | Extraction tool orifice and filter H010046 |  | 2
|  | Flow block assembly (includes C010005) H010120 |  | 2
|  | Front panel assy, backlit version H010130 |  | 2
|  | Cooler Thermoelectric H011202 |  | 2
|  | HVPS NOX OPTICAL BENCH H011211-02 |  | 2
|  | Cooler SO2/NOX OPTICAL BENCH H011211-03 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 大気中硫黄酸化物（SO2） 濃度測定装置 | Thermistor assembly kit H011211-04 |  | 2
| つづき | Reaction cell assy H012100 |  | 2
|  | Filter Glass U340 H012114 |  | 2
|  | Filter, ultraviolet H012116 |  | 2
|  | Lens plano convex H012117 |  | 2
|  | Lens Biconvex H012118 |  | 2
|  | Photomultiplier tube H012132 |  | 2
|  | High voltage power supply, SO2 H012135-02 |  | 2
|  | Kicker assembly (hydrocarbon scrubber) H012140 |  | 2
|  | USB memory stick H030021 |  | 2
|  | O-ring, Optical Bench O010018 |  | 2
|  | O-ring, dessicant cap O010021 |  | 2
|  | O-ring, charcoal scrubber cannister O010030 |  | 2
|  | Power supply - must be used with E020230-01 PCA |  | 2
controller board P010013
|  | Thermistor assembly ENCASEMENT S030006 |  | 2
|  | Tubing flexible silicone with PVDF Lined 1/4 x 1/8, |  | 2
25ft length T010026-01
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のCOの濃度を連続測定する。
| Ambient CO Monitor | 計測成分：CO
測定ﾚﾝｼﾞ：0-100 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.05 ppm以下
応答速度：60 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：0.1 ppm/日以下、0.2 ppm/週以下
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：表示数値±3.0 %/7日以下あるいは
| つづき | 0.1 ppmの内大きい方
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの1.0 ％以内
試料採取流量：1000～1500 cc/min程度
入出力：RS-232Cを含むこと
認証：US EPA、TUV(EN)、EN-14626
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
交換部品（予備品、消耗品等）: 3年分／機種
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 Serinus 30 | Ecotech
|  | Serinus 30 |  | 6
標準付属品：
USBﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ（1個／台）
英文成績試験証明書（1部／台）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書含む) |  | 6
|  | ｼﾘｱﾙｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
消耗品：
|  | FILTER PAPER TEFLON 47MM F010006-01 |  | 18
|  | ORIFICE 14 MIL H010043-13 |  | 12
|  | TOOL, EXTRACTION ORIFICE H010046 |  | 6
|  | ANNUAL MAINTENANCE KIT E020204 |  | 12
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | Assy, CO/CO2 Converter H014130 |  | 6
| つづき | 予備品：
|  | Pressure Gauge, Serinus PCA C010004 |  | 2
|  | PCA, Pressure differential C010005 |  | 2
|  | PCA CO detector C010009 |  | 2
|  | DISPLY, LCD, 240×128 D010001 |  | 2
|  | Heater and thermistor assembly C020073 |  | 2
|  | Thermal fuse and heater thermistor assy, CO Converter |  | 2
C020082
|  | Spare PCA controller Serinus programmed Rev J boards |  | 2
(Firmware V3.XX) and above E020230-01
|  | Tubing upgrade kit, Serinus 30 (to replace old Ecotech |  | 2
tygon tubing with T010026-01) E020242
|  | Fitting Kynar Bulkhead 1/4" T F030023 |  | 2
|  | Barb adaptor, 1/4" fitting to 1/8" H010007 |  | 2
|  | Valve manifold assy H010013-01 |  | 2
|  | Sample Filter ASSY, FACE SEAL H010160 |  | 2
|  | Internal pump assembly, spare H010027 |  | 2
|  | Gasket Pressure Sensor H010037 |  | 2
|  | Spring Compression SS H010040 |  | 2
|  | Orifice, 14 mil H010043-13 |  | 2
|  | Extraction tool orifice and filter H010046 |  | 2
|  | Flow block assembly (includes C010005) H010120 |  | 2
|  | Front panel assy, backlit version H010130 |  | 2
|  | Measurement cell assy standard H014100 |  | 2
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
3 | 大気中一酸化炭素（CO） 濃度測定装置 | Correlation wheel assembly, CO H014114-30 |  | 2
| つづき | Source timing assembly, Serinus H014125-30 |  | 2
|  | CO to CO2 Converter assembly H014130 |  | 2
|  | SOURCE ASSY, SPARE PART H014201-30 |  | 2
|  | Filter INFRARED CO BAND +65度 H014205 |  | 2
|  | O-RING BS015, VITON C010023 |  | 2
|  | Gasket H014212 |  | 2
|  | USB memory stick H030021 |  | 2
|  | Motor, ASSMBLY, CO SOUSE SPARECorrelation wheel |  | 2
M020006-30
|  | O-ring, 3", cell ends O010009 |  | 2
|  | O-ring, Flat and spherical mirrors O010011 |  | 2
|  | Power supply - must be used with E020220 PCA controller |  | 2
board P010003
|  | Opto Sensor slotted, Serinus S030002-30 |  | 2
|  | Detector S030005-30 |  | 2
|  | Tubing flexible silicone with PVDF Lined 1/4 x 1/8, |  | 2
25ft length T010026-01
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のO3の濃度を連続測定する。
| Ambient O3 Monitor | 計測成分：ｵｿﾞﾝ（O3）
測定ﾚﾝｼﾞ：0-1.0 ppmを含むより広範囲
最小検出感度：0.5 ppb以下
応答速度：120 s以下
ｾﾞﾛﾄﾞﾘﾌﾄ：2.0 ppb/日以下、4.0 ppb/週以下
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾌﾄ：表示数値±4.0 %/7日以下あるいは
| つづき | 0.3 ppbの内大きい方
直線性（指示誤差）：ﾌﾙｽｹｰﾙの1 ％以下
試料採取流量：500～1000 cc/min程度
入出力：RS-232Cを含むこと
認証：US EPA、TUV(EN)、EN-14625
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
交換部品（予備品、消耗品等）: 3年分／機種
電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
|  | 参考銘柄 Serinus 10 | Ecotech
|  | Serinus 10 |  | 3
標準付属品：
USBﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ（1個／台）
英文成績試験証明書（1部／台）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書含む) |  | 3
|  | ｼﾘｱﾙｹｰﾌﾞﾙ |  | 3
消耗品：
|  | FILTER PAPER TEFLON 47MM F010006-01 |  | 9
|  | SCRUBBER OZONE H013120 |  | 9
|  | LAMP ASSY, UV, OZONE, C020077 |  | 3
|  | ORIFICE W/O−RING GROOVE, 10ML H010043-13 |  | 3
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | TOOL, EXTRACTION ORIFICE H010046 |  | 3
| つづき | ANNUAL MAINTENANCE KIT E020204 |  | 6
予備品：
|  | Pressure Gauge, Serinus PCA C010004 |  | 1
|  | PCA, Pressure differential C010005 |  | 1
|  | PCA Lamp driver gas anayser C010006 -01 |  | 1
|  | PCA, ozone detector C010007 |  | 1
|  | DISPLY, LCD, 240×128. D010001 |  | 1
|  | Heater and thermistor assembly C020073 |  | 1
|  | Lamp assembly UV Serinus 10 C020077 |  | 1
|  | SPARE PCA, CONTROLLER SERINUS E020220 |  | 1
|  | Tubing upgrade kit, Serinus 10 (to replace old Ecotech |  | 1
tygon tubing with T010026-01) E020241
|  | Fitting, Kynar, elbow 1/8NPT - 1/8 barb F030005 |  | 1
|  | Fitting Kynar Bulkhead 1/4" T F030023 |  | 1
|  | Calibration valve manifold assy, Serinus O3, 3 way valve |  | 1
H010013-02
|  | Sample Filter ASSY, FACE SEAL H010160 |  | 1
|  | Internal pump assembly, LOW VACUUM H010027 |  | 1
|  | Gasket Pressure Sensor H010037 |  | 1
|  | Orifice, 10ml H010043-09 |  | 1
|  | Extraction tool orifice and filter H010046 |  | 1
|  | Filter, sintered w/o ring groove H010047-01 |  | 1
|  | Spring Compression SS H010062 |  | 1
|  | Flow block assembly (includes C010005) H010120 |  | 1
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
4 | 大気中ｵｿﾞﾝ（O3）濃度測定装置 | Front panel assy, backlit version H010130 |  | 1
| つづき | Sensor, Phototube UV H013111 |  | 1
|  | Tube reaction cell H013113 |  | 1
|  | Scrubber, assembly ozone H013120 |  | 1
|  | USB memory stick H030021 |  | 1
|  | Power supply - must be used with E020220 PCA controller |  | 1
board P010003
|  | Tubing flexible silicone with PVDF Lined 1/4 x 1/8, |  | 1
25ft length T010026-01
5 | 大気中PM10/PM2.5濃度測定装置 | （仕様）用途：環境大気中のPM10及びPM2.5の濃度を連続測定する。
| Ambient PM10/PM2.5 Monitor | 測定成分：PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP
測定原理：光散乱法（EN14907及びEN12341準拠）
測定ﾚﾝｼﾞ：0～1500 µg/m3を含むより広範囲
測定ﾚﾝｼﾞ(粒子径）：0.18 - 18 µmを含むより広範囲
試料採取流量：4.8 L/min程度
表示：タッチパネル式(800x480 ﾋﾟｸｾﾙ以上)
入出力：Ethernetを含むこと
認証：EN-12341、EN-14907、EN15267-1&2
添付書類：英文取扱説明書(1式／台)、
英文成績試験証明書(1部／台)、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書（1部／機種）
交換部品（予備品、消耗品等）: 3年分／機種
機材の校正に必要な機材：測定局に常設する機材は1式／台、
校正時のみ測定局へ持ち込む機材は合計2式
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
5 | 大気中PM10/PM2.5濃度測定装置 | 電源：AC220V、50Hz、ﾌﾟﾗｸﾞ：Fﾀｲﾌﾟ、ﾄﾗﾝｽ使用不可
つづき
|  | 参考銘柄 FIDAS200 (Certa 1000) | PALAS
|  | FIDAS200 (Certa 1000) |  | 6
標準付属品：
USBﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ（1個／台）
英文成績試験証明書（1部／台）
特別付属品：
|  | 英文取扱説明書(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀ出力ﾌﾟﾛﾄｺﾙ説明書含む) |  | 6
|  | ｼﾘｱﾙｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
|  | Filter cartridge, Fine |  | 6
|  | Pump set for FIDAS200/CERTA |  | 6
|  | Service kit, O ring, FIDAS |  | 6

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)