## Sheet1
機材仕様明細書（トンガ）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （総則）
| General | 1. 中古品は認めない。
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を中
心値として、±10％以内の範囲を認める。
3. 電源を必要とする機材の電源仕様は、単相AC240V、50Hz、
Oタイプ3ピンであること。但し、各機材の仕様欄に電源仕様の
記載がある場合にはそれに従うこと。
4. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無にかか
わらず、機材を正常に作動させるために必要とされる資機材
（電源ｹｰﾌﾞﾙ、変換ﾌﾟﾗｸﾞ、電圧変換器など）は、当該機材に
含めること。
5. 機材の電源ﾌﾟﾗｸﾞが指定のﾀｲﾌﾟに対応できない場合は、変換ﾌﾟﾗ
ｸﾞの使用を認める。
6. 三相電源の機材は、特別に記載がない限り、電源ｹｰﾌﾞﾙの先端
は切断端のままで適切な保護処理をすること。
7. 各機材の（仕様）の中で、「電源：ﾄﾗﾝｽ対応可」もしくは「電
源：単相240V、50Hz、Oタイプ3ピン（ﾄﾗﾝｽ対応可）」と記載
されている機材について、当該機材が現地電源電圧に対応でき
ない場合、当該機材が正常に作動するために必要な定格容量を
満たすﾄﾗﾝｽを含めること。ﾄﾗﾝｽを含める場合、契約内訳書作成
時に個々のﾄﾗﾝｽのﾒｰｶｰ名、型式、型番、および仕様（入出力電
圧、定格容量など）を明記すること。
8. ﾒｰｶｰ設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも当該機材の
付属品として含めること。
9. 機材を設置し、同機材が正常に作動するために必要な資機材
機材仕様明細書（トンガ）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
0 | 総則 | （据え付け部材、電源ｹｰﾌﾞﾙ、ﾄﾗﾝｽなど）は、仕様欄に記
| つづき | 載がなくとも当該機材に含めること。
1 | 簡易血糖測定器 | (仕様) 用途:血中の血糖値の測定
| Glucometer | ﾀｲﾌﾟ:手持ち式
血糖値測定範囲:0.6～33.3mmol/Lを含むより広範囲
ｻﾝﾌﾟﾙ量:全血0.6µL以下
測定時間:5秒以下
表示:ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示
ﾒﾓﾘ容量:500回分以上
電源:乾電池もしくはﾘﾁｭｰﾑﾊﾞｯﾃﾘ
|  | 参考銘柄 16485 Accu-Chek Performa Blood Glucose Meter | Roche(Mediscope)
& Lancing Device
|  | 16485 Accu-Chek Performa Blood Glucose Meter & Lancing Device |  | 2
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
消耗品：
|  | 06454038020 Accu-Chek Performa Test Strips, 100pkt |  | 8
2 | 経腸栄養用輸液ポンプ | (仕様)用途:患者経腸に直接栄養素を投与
| Enteral feeding pump | ﾀｲﾌﾟ: ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ
流量精度:±7%
流量設定範囲:1 - 600 mL/h
ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ:自動､半自動､手動
機材仕様明細書（トンガ）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)
2 | 経腸栄養用輸液ポンプ | 投与履歴:250回以上
| つづき | ｱﾗｰﾑ履歴:250回以上
|  | 参考銘柄 Z044192 Amika Pump | Fresenius Kabi
Australia
|  | Z044192 Amika Pump |  | 2
標準付属品：
英文取扱説明書(1冊/台)
ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰ(1個/台)
ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(1個/台)
特別付属品：
|  | 7751082 Universal Pump Table Top Stand |  | 2
消耗品：
|  | 7751906 Amika Pump Set Bag mobile, ENFIT (30個/ｾｯﾄ) |  | 6

## 仕様書枠
機材仕様明細書
（機材仕様書付属書１）
参考銘柄
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 |  | 数量
(メーカー名等)

## 仕様書枠 (英)
Technical Specifications
Reference brand
No. | Name of Equipment | Specification |  | Q'ty
(Manufacturer)